Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/22 του Πιστοποιητικού Αρ. 345-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Διακριβώσεων της algosystems A.E.

| Αντικείμενο Διακρίβωσης / Παράμετροι | Περιοχή Μέτρησης | Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (k=2)* |  |  | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Μετρήσεις Θερμοκρασίας |  |  |  |  |  |
| Διακριβωτές θερμοκρασίας (Temperature block calibrators) | [-80 oC έως 0 oC] | 0,08 oC |  |  | Σύμφωνα με την οδηγία EURAMET/cg-13/v.4:2017 |
|  | (0 oC έως 270 oC] | 0,10 oC |  |  |  |
|  | (270 oC έως 400 oC] | 0,20 oC |  |  |  |
|  | (400 oC έως 1200 oC] | 1,4 oC |  |  |  |
| Θερμοζεύγη | [-40 oC έως 140 oC] | 0,25 oC |  |  | Σύμφωνα με την οδηγία EURAMET/cg-08/v 3.1:2020 |
|  | [140 oC έως 400 oC] | 0,60 oC |  |  |  |
|  | [400 oC έως 1200 oC] | 1,4 oC |  |  |  |
| Θερμόμετρα διαστολής υγρού ολικής βύθισης | 35 oC έως 90 oC | 0,16 oC |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-TEMP-0005, με τη χρήση λουτρού ύδατος με θερμόμετρο αντίστασης λευκόχρυσου. |
| Περιβαλλοντικοί θάλαμοι, Φούρνοι, Κλίβανοι, Επωαστήρια, Αυτόκαυστα, Ψυγεία, Καταψύκτες, με εσωτερικό όγκο έως 2000 l | -80 oC έως 400oC | 0,40 oC |  |  | Σύμφωνα με την οδηγία DKD-R 5-7 09/2018 , μέθοδος C. Η διακρίβωση εκτελείται και επί τόπου. |
|  | [-25 oC έως 70 oC] | 0,30 oC |  |  | Σύμφωνα με την οδηγία DKD-R 5-7 09/2018 Η διακρίβωση εκτελείται και επί τόπου. |
|  | (70 oC έως 400 oC] | 1,0 oC |  |  |  |
|  | (400 oC έως 600 oC] | 1,4 oC |  |  |  |
| Φούρνοι, Κλίβανοι, Πυριαντήρια | 400 oC έως 1000 oC | 1,6 oC |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-TEMP-0003, με τη χρήση θερμοζεύγους τύπου K τοποθετημένο σε ένα σημείο στο κέντρο του θαλάμου. Η διακρίβωση εκτελείται και επί τόπου. |
| Θάλαμοι, Αποθηκευτικοί χώροι όγκου > 2000 L | 10 oC έως 70 oC | 0,40 oC |  |  | Εσωτερική ΔιαδικασίαALGO-TEMP-0003, με τη χρήση θερμομέτρου αντίστασης λευκόχρυσου σε ένα σημείο του θαλάμου. Η διακρίβωση εκτελείται και επί τόπου. |
|  |  | 1,0 oC |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-TEMP-0003, με τη χρήση θερμοζευγών τύπου K σε ένα σημείο του θαλάμου. Η διακρίβωση εκτελείται και επί τόπου. |
| Λουτρά | -80 oC έως 300 oC | 0,10 oC |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-TEMP-0006, με τη χρήση θερμομέτρου αντίστασης λευκόχρυσου. Η διακρίβωση εκτελείται και επί τόπου. |
| Συσκευές διαλυτοποίησης δισκίων (dissolution testers) και αποσάθρωσης δισκίων (disintegration testers) | 35 °C έως 45 °C | 0,10 oC |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-TEMP-0006, με τη χρήση θερμομέτρου αντίστασης λευκόχρυσου σε ένα σημείο τοποθέτησης των δειγμάτων. |
| Αναλογικά - ψηφιακά καταγραφικά θερμοκρασίας | [-40 oC έως 0 oC) | 0,18 oC |  |  | Εσωτερική Διαδικασία ALGO-TEMP-0004, με τη χρήση περιβαλλοντικού θαλάμου και θερμομέτρου αντίστασης λευκόχρυσου. |
|  | [0 oC έως 90 oC] | 0,15 oC |  |  |  |
|  | (90 oC έως 170 oC] | 0,46 oC |  |  |  |
| Αισθητήρες θερμοκρασίας με αναλογική ή ψηφιακή μονάδα ανάγνωσης, | [-40 oC έως 140 oC] | 0,10 oC |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-TEMP-0004, με τη χρήση διακριβωτή θερμοκρασίας και θερμομέτρου αντίστασης λευκόχρυσου. Η διακρίβωση εκτελείται και επί τόπου. |
|  | (140 oC έως 400 oC] | 0,50 oC |  |  |  |
|  | [50 oC έως 200 oC] | 0,10 oC |  |  |  |
|  | 400 oC έως 1200 oC | 1,7 oC |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-TEMP-0004, με τη χρήση διακριβωτή θερμοκρασίας και θερμοζεύγους τύπου S. Η διακρίβωση εκτελείται και επί τόπου. |
| Μεταδότης θερμοκρασίας (span 100°C) με έξοδο σε αναλογικό σήμα σε mA ή V, συνδεδεμένος με αισθητήριο θερμοκρασίας | [-40 oC έως 140 oC] | 0,10 oC |  |  | Εσωτερική Διαδικασία ΑLGO-TEMP-0007, με τη χρήση διακριβωτή θερμοκρασίας και θερμομέτρου αντίστασης λευκόχρυσου. Η διακρίβωση εκτελείται και επί τόπου. |
|  | (140 oC έως 420 oC] | 0,50 oC |  |  |  |
|  | (420 oC έως 1000 oC] | 1,7 oC |  |  | Εσωτερική Διαδικασία ΑLGO-TEMP-0007, με τη χρήση διακριβωτή θερμοκρασίας και θερμοζεύγους τύπου S. Η διακρίβωση εκτελείται και επί τόπου. |
| Οπτικά θερμόμετρα / Θερμοκάμερες | [-20 oC έως 140 oC] | 0,30 oC |  |  | Εσωτερική Διαδικασία ALGO-TEMP-0010 βασισμένη στην οδηγία VDI/VDE 3511 Part 4.4, με τη χρήση μέλανος σώματος και θερμομέτρου αντίστασης λευκόχρυσου. Η διακρίβωση εκτελείται και επί τόπου. |
|  | (140 oC έως 250 oC] | 2,3 oC |  |  |  |
|  | (250 oC έως 400 oC] | 3,5 oC |  |  |  |
| Θερμικοί κυκλοποιητές (PCR) | 50 oC έως 100 oC | 0,12 oC |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-TEMP-0009 βασισμένη στο πρότυπο ISO 20836:2021, με τη χρήση είκοσι αισθητήρων θερμοκρασίας και συστήματος καταγραφής θερμοκρασίας. Η διακρίβωση εκτελείται και επί τόπου. |
| Μετρήσεις Υγρασίας |  |  |  |  |  |
| Αναλογικά - ψηφιακά όργανα μέτρησης σχετικής υγρασίας άμεσης ανάγνωσης / Καταγραφικά σχετικής υγρασίας | 15 %RH έως 95 %RH στους 25 oC | 1,0 %RH έως 1,4 %RH |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-HUM-0002 με τη χρήση περιβαλλοντικού θαλάμου και πρότυπου υγρασιομέτρου. |
| Θάλαμοι ελεγχόμενης σχετικής υγρασίας, όγκου έως 2000 L | 15 %RH έως 95 %RH στους 25 oC | 1,1 %RH έως 1,5 %RH |  |  | Σύμφωνα με την οδηγία DKD-R 5-7: 2018 Η διακρίβωση εκτελείται και επί τόπου. |
| Φυσικές Μετρήσεις |  |  |  |  |  |
| Ταχύτητα / Σταθερά συστήματα ελέγχου ορίου ταχύτητας | 30 km/h έως 250 km/h | 2,5 km/h |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-TRA-0001 Η διακρίβωση εκτελείται επιτόπου. |
| Χημικές Μετρήσεις |  |  |  |  |  |
| pH-μετρα | (0 pH έως14 pH] | 0,022 pH |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-CHEM-0001 με χρήση πρότυπων διαλυμάτων αναφοράς. Η διακρίβωση εκτελείται και επί τόπου. |
| Μετρήσεις Πυκνότητας |  |  |  |  |  |
| Αραιόμετρα, Υγρόμετρα, Πυκνόμετρα υγρών | 850 g/cm3 έως 1200 g/cm3 | 6,0 x 10-4 g/cm3 έως 6,5 x 10-4 g/cm3 |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DENS-0001 βασισμένη στη μεθοδολογία Cuckow |
| Μετρήσεις Όγκου |  |  |  |  |  |
| Μηχανικές – ψηφιακές Πιπέττες, Δοσίμετρα υγρών | [0,1 μL έως 1 μL] |  |  | 5,0 % | Σύμφωνα με την οδηγία EURAMET/cg-19/ v3.0:2018 και τα πρότυπα: ISO 8655-2:2022 ISO 8655-6:2022 Σύμφωνα με την οδηγία EURAMET/cg-19/ v3.0:2018 και τα πρότυπα: ISO 8655-2:2022 ISO 8655-6:2022 |
|  | (1 μL έως 2 μL] |  |  | 2,0 % |  |
|  | (2 μL έως 10 μL] |  |  | 0,5 % |  |
|  | [10 μL έως 100 μL] |  |  | 0,8 % έως 0,21 % |  |
|  | (100 μL έως 1000 μL] |  |  | 0,21 % έως 0,12 % |  |
|  | (1000 μL έως 10 mL] |  |  | 0,12 % |  |
| Τιτλοδότες | [0,05 mL έως 1 mL] |  |  | 0,9 % έως 0,094 % |  |
|  | (1 mL έως 10 mL] |  |  | 0,094 % έως 0,024 % |  |
|  | (10 mL έως 100 mL] |  |  | 0,024 % έως 0,018 % |  |
| Σιφώνια - Προχοΐδες απλής ένδειξης, τύπου «Ex» και «In» με τιμή όγκου V (ml), εσωτερική διάμετρο λαιμού D (mm) | [0,2 mL έως 1 mL] / D=5 mm |  |  | 1,1% έως 0,1 % |  |
|  | [0,2 mL έως 1 mL / D=10 mm |  |  | 4,5% έως 0,5% |  |
|  | [1 mL έως 10 mL] / D=5 mm |  |  | 0,1% έως 0,02 % |  |
|  | [1 mL έως 10 mL] / D=10 mm |  |  | 0,5% έως 0,05 % |  |
|  | [1 mL έως 10 mL] / D=15 mm |  |  | 1,0% έως 0,1 % |  |
|  | [10 mL έως 50 mL] / D=5 mm |  |  | 0,02% έως 0,009 % |  |
|  | [10 mL έως 50 mL] / D=10 mm |  |  | 0,05% έως 0,01 % |  |
|  | [10 mL έως 50 mL] / D=15 mm |  |  | 0,1% έως 0,02 % |  |
|  | [10 mL έως 50 mL] / D=20 mm |  |  | 0,2% έως 0,04 % |  |
|  | [10 mL έως 50 mL] / D=30 mm |  |  | 0,4% έως 0,08 % |  |
|  | [50 mL έως 100 mL] / D=5 mm |  |  | 0,009% έως 0,08 % |  |
|  | [50 mL έως 100 mL] / D=10mm |  |  | 0,01% έως 0,08 % |  |
|  | (50 mL έως 100 mL] / D=15mm |  |  | 0,02% έως 0,08 % |  |
|  | (50 mL έως 100 mL] / D=20mm |  |  | 0,04% έως 0,08 % |  |
|  | [50 mL έως 100 mL] / D=30mm |  |  | 0,08% έως 0,08 % |  |
|  | [50 mL έως 100 mL] / D=40mm |  |  | 0,15% έως 0,09 % |  |
| Υάλινες - Πλαστικές -Μεταλλικές Ογκομετρικές φιάλες, Δοχεία, Κύλινδροι απλής ένδειξης, τύπου «Ex» και «In» με τιμή όγκου V (ml), εσωτερική διάμετρο λαιμού D (mm) | [1 mL έως 10 mL] / D=5 mm |  |  | 0,12 % έως 0,016 % | Διακρίβωση σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες: ΑSΤΜ E542:2022 ΟΙΜL R-120:2010 OIML R-43:1981 ISO 4787: 2021 ISBN 978-963-88410-0-1:2009 IMEKO (p. 2344) |
|  | [1 mL έως 10 mL] / D=10 mm |  |  | 0,47 % έως 0,05 % |  |
|  | [1 mL έως 10 mL] / D=15 mm |  |  | 1,1 % έως 0,1 % |  |
|  | [1 mL έως 10 mL] / D=20 mm |  |  | 1,9 % έως 0,2 % |  |
|  | [10 mL έως 100 mL] / D=5 mm |  |  | 0,016 % έως 0,01 % |  |
|  | [10 mL έως 100 mL] / D=10 mm |  |  | 0,05 % έως 0,01 % |  |
|  | [10 mL έως 100 mL] / D=15 mm |  |  | 0,1 % έως 0,01 % |  |
|  | [10 mL έως 100 mL] / D=20 mm |  |  | 0,2 % έως 0,02 % |  |
|  | [10 mL έως 100 mL] / D=30 mm |  |  | 0,4 % έως 0,04 % |  |
|  | [100 mL έως 1 L] / D: (5 mm έως 10mm) |  |  | 0,01 % έως 0,008 % |  |
|  | [100 mL έως 1 L] / D=15mm |  |  | 0,01 % έως 0,008 % |  |
|  | [100 mL έως 1 L] / D=20mm |  |  | 0,02 % έως 0,009 % |  |
|  | [100 mL έως 1 L] / D=30mm |  |  | 0,04% έως 0,009 % |  |
|  | [1 L έως 5 L] / D: (5 mm έως 15 mm) |  |  | 0,008 % έως 0,037 % |  |
|  | [1 L έως 5 L] / D: (20 mm έως 30 mm) |  |  | 0,009 % έως 0,037 % |  |
|  | [1 L έως 5 L] / D: (40 mm έως 60 mm) |  |  | 0,02 % έως 0,037 % |  |
|  | [5 L έως 20 L] / D=60 mm |  |  | 0,037 % έως 0,032 % |  |
|  | [5 L έως 20 L] / D=80 mm |  |  | 0,039 % έως 0,032 % |  |
|  | [5 L έως 20 L] / D=100 mm |  |  | 0,040 % έως 0,032 % |  |
| Διαστασιακές Μετρήσεις |  |  |  |  |  |
| Παχύμετρα, αναλογικά - ψηφιακά | 0 mm έως 300 mm d = (0,01 έως 0,1) mm | 0,6 d |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DIM-0001 Συγκριτική διακρίβωση με χρήση πρότυπων πλακιδίων & πρότυπων ράβδων μήκους. |
| Μετρητές Βάθους | 0 mm έως 300 mm d = (0,01 έως 0,1) mm | 0,6 d |  |  |  |
| Μικρόμετρα εξωτερικά, αναλογικά - ψηφιακά | 0 mm έως 200 mm |  |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DIM-0002 Συγκριτική διακρίβωση με χρήση πρότυπων πλακιδίων & πρότυπων ράβδων μήκους. |
|  | d = 0,001 mm | 0,6 μm έως 3,7 μm |  |  |  |
|  | d = 0,01mm | 6 μm έως 6,9 μm |  |  |  |
| Κόσκινα | Ονομαστικό άνοιγμα 20 μm έως 125 mm | 3,5 μm (με φακό x50) 6,5 μm (με φακό x30) |  |  | Διακρίβωση σύμφωνα με τα πρότυπα: ISO 3310-1:2016 ISO 3310-2:2013 ASTM E11:2022 ISO 5223:1995 EN 933-3:2012 |
| Συσκευές Προβολής, Μικροσκόπια με κλίμακα | 0 mm έως 50 mm | (d=0,0001 mm) 0,87 μm (d=0,001 mm) 1,1 μm (x30 < με φακό < x50) |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DIM-0004 Συγκριτική διακρίβωση με χρήση μικροκλίμακας. Η διακρίβωση εκτελείται και επί τόπου. |
|  | 50 mm έως 300 mm | (d=0,0001 mm) 2,9 μm (d=0,001 mm) 3,0 μm (με φακό < x30) |  |  |  |
| Μετρητικά ρολόγια | 0 mm έως 25 mm |  |  |  |  |
|  | R = 2 μm | 3,6 μm |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DIM-0006 Συγκριτική διακρίβωση με χρήση dial indicators. |
|  | R = 5 μm | 4,0 μm |  |  |  |
|  | R = 10 μm | 6,4 μm |  |  |  |
|  | R = 20 μm | 12 μm |  |  |  |
|  | R = 100 μm | 58 μm |  |  |  |
|  | R = 5 μm | 13 μm |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DIM-0006 Συγκριτική διακρίβωση με χρήση dial indicators. Η διακρίβωση εκτελείται επί τόπου. |
|  | R = 10 μm | 14 μm |  |  |  |
|  | R = 20 μm | 17 μm |  |  |  |
|  | R = 100 μm | 59 μm |  |  |  |
|  | 0 mm έως 100 mm | 0,5 μm |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DIM-0006 Συγκριτική διακρίβωση με χρήση πρότυπων πλακιδίων |
| Κυβικές μήτρες για δοκίμια σκυροδέματος 150x150x150 mm | Εσωτερικές διαστάσεις | 0,02 mm |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DIM-0005 Ανοχές σύμφωνα με EN 12390-1: 2021 |
|  | Καθετότητα | 4 μm |  |  |  |
|  | Επιπεδότητα | 3 μm |  |  |  |
| Κυλινδρικά καλούπια (Standard proctor moulds) 4 in | Εσωτερική διάμετρος: 101,6 mm ή 152,4 mm Ύψος Α: 116,4 mm ή 177,8 mm Ύψος Β: 50,8 mm | 0,02 mm 0,03 mm 0,04 mm |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DIM-0005 Ανοχές σύμφωνα με ASTM D698: 2021 §6.1.1 |
| Κυλινδρικά καλούπια (Modified proctor moulds) 6 in |  |  |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DIM-0005 Ανοχές σύμφωνα με ASTM D698: 2021 §6.1.2 |
| CBR Κυλινδρικά καλούπια (CBR moulds) 6 in |  |  |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DIM-0005 Ανοχές σύμφωνα με ASTM D1883: 2021 §5.2 |
| Εγχάρακτοι κανόνες μέτρησης | 0 mm έως 3000 mm | 0,25d d: ελάχιστη υποδιαίρεση σε mm, 0,5 mm |  |  | Εσωτερική διαδικασία ALGO-DIM-0011 βασισμένη στην οδηγία OIML R35-2: 2011 §7.5, §7.6 |
| Επιμηκυσνιόμετρα | 0 mm έως 50 mm | 0,6 μm + (0,85 μm ανά mm) |  |  | Σύμφωνα με τα πρότυπα: ISO 9513:2012 ASTM E83:2016 Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου. |
| Ηλεκτρικές Μετρήσεις |  |  |  |  |  |
| Τάση DC (Παραγωγή) / Μετρητικά όργανα Συνεχούς Τάσης (DC) | (0 mV έως 329,9999 mV] | 1,8· 10-5 |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DCLF-0001 βασισμένη στη οδηγία EURAMET cg-15 v3.0:2015 με χρήση πρότυπου multifunction calibrator . Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου. |
|  | (0 V έως 3,299999 V] | 8,3· 10-6 |  |  |  |
|  | (0 V έως 32,99999 V] | 1,0· 10-5 |  |  |  |
|  | [30 V έως 329,9999 V] | 1,5· 10-5 |  |  |  |
|  | [100 V έως 1020,000 V] | 1,5· 10-5 |  |  |  |
| Τάση DC (Μέτρηση) / Τροφοδοτικά Συνεχούς Τάσης (DC) | [100 μV έως 200 mV] | 1,5· 10-5 |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DCLF-0006 με χρήση πρότυπου πολυμέτρου υψηλής ακρίβειας. Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου. |
|  | (200 mV έως 2 V] | 9,0· 10-6 |  |  |  |
|  | (2 V έως 20 V] | 8,0· 10-6 |  |  |  |
|  | (20 V έως 200 V] | 1,1· 10-5 |  |  |  |
|  | (200 V έως 1000 V] | 1,3· 10-5 |  |  |  |
| Τάση DC (Μέτρηση) / Βαθμονομητές Συνεχούς Τάσης (DC) | 0,00001 mV έως 100 mV] | 8,0· 10-6 |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DCLF-0016 με τη χρήση πρότυπου πολυμέτρου (πρότυπου μεταφοράς). |
|  | (100mV έως 1 V] | 4,0· 10-6 |  |  |  |
|  | (1V έως 10 V] | 2,0· 10-6 |  |  |  |
|  | (10V έως 100 V] | 3,0· 10-6 |  |  |  |
|  | (100V έως 1000 V] | 4,0· 10-6 |  |  |  |
| Τάση AC (Παραγωγή) / Μετρητικά όργανα Εναλλασσόμενης Τάσης (AC) | 1,0 mV έως 32,999 mV [10 Hz έως 45 Hz] | 8,1· 10-4 |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DCLF-0002 βασισμένη στη οδηγία EURAMET cg-15 v3.0:2015 με τη χρήση πρότυπου multifunction calibrator. Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου. |
|  | (45 Hz έως 10 kHz] | 2,8· 10-4 |  |  |  |
|  | (10 kHz έως 20 kHz] | 2,8· 10-4 |  |  |  |
|  | (20 kHz έως 50 kHz] | 9,3· 10-4 |  |  |  |
|  | (50 kHz έως 100 kHz] | 9,4· 10-4 |  |  |  |
|  | (100 kHz έως 500 KHz] | 3,0· 10-3 |  |  |  |
|  | 33,0 mV έως 329,999 mV [10 Hz έως 45 Hz] | 2,6· 10-4 |  |  |  |
|  | (45 Hz έως 10 kHz] | 4,6· 10-4 |  |  |  |
|  | (10 kHz έως 20 kHz] | 1,4· 10-4 |  |  |  |
|  | (20 kHz έως 50 kHz] | 1,5· 10-4 |  |  |  |
|  | (50 kHz έως 100 kHz] | 2,9· 10-4 |  |  |  |
|  | (100 kHz έως 500 KHz] | 7,1· 10-4 |  |  |  |
|  | 0,33 V έως 3,29999 V [10 Hz έως 45 Hz] | 2,8· 10-4 |  |  |  |
|  | (45 Hz έως 10 kHz] | 2,7· 10-4 |  |  |  |
|  | (10 kHz έως 20 kHz] | 1,6· 10-4 |  |  |  |
|  | (20 kHz έως 50 kHz] | 2,5· 10-4 |  |  |  |
|  | (50 kHz έως 100 kHz] | 5,8· 10-4 |  |  |  |
|  | (100 kHz έως 500 KHz] | 5,8· 10-4 |  |  |  |
|  | 3,3 V έως 32,9999 V [10 Hz έως 45 Hz] | 2,5· 10-4 |  |  |  |
|  | (45 Hz έως 10 kHz] | 4,0· 10-4 |  |  |  |
|  | (10 kHz έως 20 kHz] | 1,3· 10-4 |  |  |  |
|  | (20 kHz έως 50 kHz] | 2,0· 10-4 |  |  |  |
|  | (50 kHz έως 100 kHz] | 2,9· 10-4 |  |  |  |
|  | 33 V έως 329,999 V [10 Hz έως 45 Hz] | 2,1· 10-4 |  |  |  |
|  | (45 Hz έως 10 kHz] | 1,5· 10-4 |  |  |  |
|  | (10 kHz έως 20 kHz] | 1,7· 10-4 |  |  |  |
|  | (20 kHz έως 50 kHz] | 2,7· 10-4 |  |  |  |
|  | (50 kHz έως 100 kHz] | 2,7· 10-4 |  |  |  |
|  | 330 V έως 1020 V [45 Hz έως 1 kHz] | 2,6· 10-4 |  |  |  |
|  | (1 kHz έως 5 kHz] | 2,0· 10-4 |  |  |  |
|  | (5 kHz έως 10 kHz] | 2,1· 10-4 |  |  |  |
| Τάση AC (Μέτρηση) / Πηγές Εναλλασσόμενης Τάσης (AC) | 10 mV έως 200 mV [20 Hz έως 40 Hz] | 1,3· 10-3 |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DCLF-0007 με τη χρήση πρότυπου πολυμέτρου υψηλής ακρίβειας. Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου. |
|  | (40 Hz έως 1 kHz] | 5,0· 10-4 |  |  |  |
|  | (1 kHz έως 10 kHz] | 6,2· 10-4 |  |  |  |
|  | (10 kHz έως 30 kHz] | 3,6· 10-2 |  |  |  |
|  | (30 kHz έως 100 kHz] | 3,6· 10-2 |  |  |  |
|  | (200 mV έως 2 V] [20 Hz έως 40 Hz] | 1,4· 10-3 |  |  |  |
|  | (40 Hz έως 1 kHz] | 3,3· 10-4 |  |  |  |
|  | (1 kHz έως 10 kHz] | 4,8· 10-4 |  |  |  |
|  | (10 kHz έως 30 kHz] | 2,4· 10-3 |  |  |  |
|  | (30 kHz έως 100 kHz] | 2,4· 10-3 |  |  |  |
|  | (100 kHz έως 300 kHz] | 3,3· 10-2 |  |  |  |
|  | (300 kHz έως 1 ΜΗz] | 3,6· 10-2 |  |  |  |
|  | (2 V έως 20 V] [20 Hz έως 40 Hz] | 1,3· 10-3 |  |  |  |
|  | (40 Hz έως 1 kHz] | 3,3· 10-4 |  |  |  |
|  | (1 kHz έως 10 kHz] | 3,6· 10-4 |  |  |  |
|  | (10 kHz έως 30 kHz] | 2,4· 10-3 |  |  |  |
|  | (30 kHz έως 100 kHz] | 2,4· 10-3 |  |  |  |
|  | (100 kHz έως 300 kHz] | 3,6· 10-2 |  |  |  |
|  | (300 kHz έως 1 ΜΗz] | 3,6· 10-2 |  |  |  |
|  | (20 V έως 200 V [40 Hz έως 1 kHz] | 3,3· 10-4 |  |  |  |
|  | (1 kHz έως 10 kHz] | 3,6· 10-4 |  |  |  |
|  | (10 kHz έως 30 kHz] | 2,4· 10-3 |  |  |  |
|  | (30 kHz έως 100 kHz] | 2,5· 10-3 |  |  |  |
|  | (200 V έως 700 V] [20 Hz έως 40 Hz] | 1,3· 10-3 |  |  |  |
|  | (40 Hz έως 1 kHz] | 5,6· 10-4 |  |  |  |
| Τάση AC (Μέτρηση) / Βαθμονομητές Εναλλασσόμενης Τάσης (AC) | 1 mV [10 Hz έως 1 kHz] | 4,2· 10-3 έως 4,1· 10-3 |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DCLF-0016 με τη χρήση πρότυπου πολυμέτρου (πρότυπου μεταφοράς). |
|  | [1 kHz έως 100 kHz] | 4,1· 10-3 έως 5,4· 10-3 |  |  |  |
|  | [100 kHz έως 500 kHz] | 5,4· 10-3 έως 2,2· 10-2 |  |  |  |
|  | [500 kHz έως 1 ΜHz] | 2,2· 10-2 έως 2,3· 10-2 |  |  |  |
|  | 10 mV [10 Hz έως 1 kHz] | 6,0· 10-4 έως 4,7· 10-4 |  |  |  |
|  | [1 kHz έως 100 kHz] | 4,7· 10-4 έως 9,0· 10-4 |  |  |  |
|  | [100 kHz έως 500 kHz] | 9,0· 10-4 έως 3,1· 10-3 |  |  |  |
|  | [500 kHz έως 1 ΜHz] | 3,1· 10-3 έως 4,4· 10-3 |  |  |  |
|  | 100 mV [10 Hz έως 1 kHz] | 3,2· 10-4 έως 1,4· 10-4 |  |  |  |
|  | [1 kHz έως 100 kHz] | 1,4· 10-4 έως5,7· 10-4 |  |  |  |
|  | [100 kHz έως 500 kHz] | 5,7· 10-4 έως 1,4· 10-3 |  |  |  |
|  | [500 kHz έως 1 ΜHz] | 1,4· 10-3 έως 2,9· 10-3 |  |  |  |
|  | 1 V [10 Hz έως 1 kHz] | 2,4· 10-4 έως 4,5· 10-5 |  |  |  |
|  | [1 kHz έως 100 kHz] | 4,5· 10-5 έως 1,3· 10-4 |  |  |  |
|  | [100 kHz έως 500 kHz] | 1,3· 10-4 έως 1,0· 10-3 |  |  |  |
|  | [00 kHz έως 1 ΜHz] | 1,0· 10-3 έως 1,6· 10-3 |  |  |  |
|  | 10 V [10 Hz έως 1 kHz] | 2,4· 10-4 έως 4,2· 10-5 |  |  |  |
|  | [1 kHz έως 100 kHz] | 4,2· 10-5 έως 1,1· 10-4 |  |  |  |
|  | [100 kHz έως 500 kHz] | 1,1· 10-4 έως 1,0· 10-3 |  |  |  |
|  | [500 kHz έως 1 ΜHz] | 1,0 ·10-3 έως 1,6· 10-3 |  |  |  |
|  | 19 V, 1 kHz | 4,0· 10-5 |  |  |  |
|  | 100 V [10 Hz έως 1 kHz] | 2,4· 10-4 έως 5,1· 10-5 |  |  |  |
|  | (1 kHz έως 100 kHz] | 5,1· 10-5 έως 1,5· 10-4 |  |  |  |
|  | (100 kHz έως 200 kHz] | 1,5· 10-4 έως 8,6· 10-4 |  |  |  |
|  | 700V 50 kHz έως 100 kHz | 2,5· 10-4 έως 6,7· 10-4 |  |  |  |
|  | 1000 V [40 Hz έως 1 kHz] | 7,9· 10-5 |  |  |  |
|  | [1 kHz έως 30 kHz] | 7,9· 10-5 έως 2,5· 10-4 |  |  |  |
| Ένταση DC (Παραγωγή) / Μετρητικά όργανα Συνεχούς Ρεύματος (DC) | (0 έως 329.999 mA] | 2,0· 10-4 |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DCLF-0003 βασισμένη στη οδηγία EURAMET cg-15 v3.0:2015 με τη χρήση πρότυπου multifunction calibrator. Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου. |
|  | (0 έως 3.29999 mA] | 9,0· 10-5 |  |  |  |
|  | (0 έως 32.9999 mA] | 9,2· 10-5 |  |  |  |
|  | (0 έως 329.999 mA] | 9,2· 10-5 |  |  |  |
|  | (0 έως 1.09999 A] | 1,9· 10-4 |  |  |  |
|  | 1.1 έως 2.99999 A] | 3,1· 10-4 |  |  |  |
|  | (0 έως 10.0000 A] | 4,5· 10-4 |  |  |  |
| Ένταση DC (Παραγωγή) / Αμπεροτσιμπίδες Συνεχούς Ρεύματος (DC) | 2 Α | 5,1· 10-4 |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DCLF-0012 με τη χρήση πρότυπης διάταξης παραγωγής ρεύματος. Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου. |
|  | 20 Α | 5,1· 10-4 |  |  |  |
|  | 100 Α | 7,1· 10-4 |  |  |  |
|  | 1000 Α | 6,4· 10-3 |  |  |  |
| Ένταση DC (Μέτρηση) / Βαθμονομητές Συνεχούς Ρεύματος (DC) ως 10 Α | (0,0001 μΑ έως 100 μΑ] | 9,2· 10-5 |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DCLF-0016 με τη χρήση πρότυπου πολυμέτρου (πρότυπου μεταφοράς). |
|  | (100 μΑ έως 1 mA] | 3,2· 10-5 |  |  |  |
|  | (1 mΑ έως 10 mA] | 2,9· 10-5 |  |  |  |
|  | (10 mΑ έως 100 mA] | 4,2· 10-5 |  |  |  |
|  | (100 mΑ έως 1 A] | 6,2· 10-5 |  |  |  |
|  | (1 Α έως 10 A] | 3,8· 10-4 |  |  |  |
| Ένταση DC (Μέτρηση) / Βαθμονομητές - Τροφοδοτικά Συνεχούς Ρεύματος (DC) ως 100 Α | [2 mA έως 20 mA] | 1,1· 10-4 |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DCLF-0015 με τη χρήση πρότυπων current shunts και πρότυπου πολυμέτρου υψηλής ακρίβειας. Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου. |
|  | [20 mA έως 200 mA] | 1,1· 10-4 |  |  |  |
|  | [200 mA έως 2 A] | 1,1· 10-4 έως 2,1· 10-4 |  |  |  |
|  | [2 A έως 20 A] | 2,1· 10-4 |  |  |  |
|  | [20 A έως 100 A] | 2,1· 10-4 έως 5,1· 10-4 |  |  |  |
| Ένταση DC (Μέτρηση) / Τροφοδοτικά Συνεχούς Ρεύματος (DC) ως 2 Α | 100 μΑ έως 2 A | 1,6· 10-4 |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DCLF-0008 με τη χρήση πρότυπου πολυμέτρου υψηλής ακρίβειας. Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου. |
| Ένταση AC (Παραγωγή) / Μετρητικά όργανα Εναλλασσόμενου Ρεύματος (AC) | 29,00 μA έως 329,99 μA [10 Hz έως 20 Hz] | 1,8· 10-3 |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DCLF-0004 βασισμένη στη οδηγία EURAMET cg-15 v3.0:2015 με τη χρήση πρότυπου multifunction calibrator. Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου. |
|  | (20 Hz έως 45 Hz] | 1,6· 10-3 |  |  |  |
|  | (45 Hz έως1 kHz] | 1,4· 10-3 |  |  |  |
|  | (1 kHz έως 5 kHz] | 2,7· 10-3 |  |  |  |
|  | (5 kHz έως 10 kHz] | 7,0· 10-3 |  |  |  |
|  | (10 kHz έως 30 kHz] | 9,2· 10-3 |  |  |  |
|  | 0,33 mA έως 3,29999 mA [10 Hz έως 20 Hz] | 1,6· 10-3 |  |  |  |
|  | (20 Hz έως 45 Hz] | 1,0· 10-3 |  |  |  |
|  | (45 Hz έως 1 kHz] | 8,1· 10-4 |  |  |  |
|  | (1 kHz έως 5 kHz] | 2,1· 10-3 |  |  |  |
|  | (5 kHz έως 10 kHz] | 6,7· 10-3 |  |  |  |
|  | (10 kHz έως 30 kHz] | 8,4· 10-4 |  |  |  |
|  | 3,3 mA έως 32,9999 mA [10 Hz έως 20 Hz] | 1,6· 10-3 |  |  |  |
|  | (20 Hz έως 45 Hz] | 1,0· 10-3 |  |  |  |
|  | (45 Hz έως1 kHz] | 8,1· 10-4 |  |  |  |
|  | (1 kHz έως 5 kHz] | 1,6· 10-3 |  |  |  |
|  | (5 kHz έως 10 kHz] | 3,9· 10-3 |  |  |  |
|  | (10 kHz έως 30 kHz] | 7,9· 10-3 |  |  |  |
|  | 33 mA έως 329,999 mA [10 Hz έως 20 Hz] | 1,4· 10-3 |  |  |  |
|  | (20 Hz έως 45 Hz] | 7,5· 10-3 |  |  |  |
|  | (45 Hz έως 1 kHz] | 3,7· 10-4 |  |  |  |
|  | (1 kHz έως 5 kHz] | 4,0· 10-4 |  |  |  |
|  | (5 kHz έως 10 kHz] | 1,6· 10-3 |  |  |  |
|  | (10 kHz έως 30 kHz] | 3,2· 10-3 |  |  |  |
|  | 0,33 A έως 1,09999 A [10 Hz έως 45 Hz] | 1,5· 10-3 |  |  |  |
|  | (45 Hz έως 1 kHz] | 1,5· 10-3 |  |  |  |
|  | (1 kHz έως 5 kHz] | 4,8· 10-4 |  |  |  |
|  | (5 kHz έως 10 kHz] | 2,0· 10-2 |  |  |  |
|  | 1,1 A έως 2,09999 A [10 έως 45 Hz] | 1,5· 10-3 |  |  |  |
|  | (45 Hz έως 1 kHz] | 5,0· 10-4 |  |  |  |
|  | (1 kHz έως 5 kHz] | 5,0· 10-4 |  |  |  |
|  | (5 kHz έως 10 kHz] | 2,1· 10-2 |  |  |  |
|  | 3 A έως 10,9999 A [45 Hz έως 100 Hz] | 6,3· 10-4 |  |  |  |
|  | (100 Hz έως 1 kHz] | 1,3· 10-3 |  |  |  |
|  | (1 kHz έως 5 kHz] | 1,6· 10-2 |  |  |  |
| Ένταση AC (Παραγωγή) / Αμπεροτσιμπίδες Εναλλασσόμενου Ρεύματος, 50 Hz (AC) | 2 Α | 2,5· 10-3 |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DCLF-0012 με τη χρήση πρότυπης διάταξης παραγωγής ρεύματος. Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου. |
|  | 20 Α | 2,9· 10-3 |  |  |  |
|  | 100 Α | 4,7· 10-3 |  |  |  |
|  | 1000 Α | 6,4· 10-3 |  |  |  |
| Ένταση AC (Μέτρηση) / Βαθμονομητές Εναλλασσόμενου Ρεύματος (AC) ως 10 Α | 100 μΑ 10 Hz έως 5 kHz | 3,7· 10-4 έως 3,6· 10-4 |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DCLF-0016 με τη χρήση πρότυπου πολυμέτρου (πρότυπου μεταφοράς). |
|  | 1 mA 10 Hz έως 5 kHz | 2,5· 10-4 έως 2,8· 10-4 |  |  |  |
|  | 10 mA 10 Hz έως 5 kHz | 2,5· 10-4 έως 2,3· 10-4 |  |  |  |
|  | 100 mA 10 Hz έως 5 kHz | 2,5· 10-4 έως 2,1· 10-4 |  |  |  |
|  | 1 A 20 Hz έως 5 kHz | 2,7· 10-4 έως 4,3· 10-4 |  |  |  |
|  | 10 A 40 Hz έως 10 kHz | 3,9· 10-4 έως 3,1· 10-3 |  |  |  |
| Ένταση AC (Μέτρηση) / Βαθμονομητές – Πηγές Εναλλασσόμενου Ρεύματος (AC) ως 100 Α | 2 mA έως 20 mA 50 Hz έως 1 kHz | 1,2· 10-3 |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DCLF-0015 με τη χρήση πρότυπων current shunts και πρότυπου πολυμέτρου υψηλής ακρίβειας. Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου. |
|  | 20 mA έως 200 mA 50 Hz έως 1 kHz | 1,2· 10-3 |  |  |  |
|  | 200 mA έως 2 A 50 Hz έως 1 kHz | 1,2· 10-3 |  |  |  |
|  | 2 A έως 20 A 50 Hz έως 1 kHz | 1,2· 10-3 |  |  |  |
|  | 20 A έως 100 A 50 Hz έως 1 kHz | 1,2· 10-3 |  |  |  |
| Ένταση AC (Μέτρηση) / Πηγές Εναλλασσόμενου Ρεύματος (AC) ως 2 Α | 10 mΑ έως 2 A [30 Hz έως 300 Hz] | 1,0· 10-3 |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DCLF-0009 με τη χρήση πρότυπου πολυμέτρου υψηλής ακρίβειας. Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου. |
|  | (300 Hz έως 1 kHz] | 1,1· 10-3 |  |  |  |
|  | (1 kHz έως 5 kHz] | 3,1· 10-3 |  |  |  |
| Αντίσταση DC 4 αγωγών (Παραγωγή) / Μετρητικά όργανα Αντίστασης | (0 Ω έως 10,9999 Ω] | 5,8· 10-5 |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DCLF-0005 βασισμένη στη οδηγία EURAMET cg-15 v3.0:2015 με τη χρήση πρότυπου multifunction calibrator. Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου. |
|  | 11 Ω έως 32,9999 Ω | 2,4· 10-5 |  |  |  |
|  | 33 Ω έως 109,9999 Ω | 2,3· 10-5 |  |  |  |
|  | 110 Ω έως 329,9999 Ω | 2,2· 10-5 |  |  |  |
|  | 330 Ω έως 1,099999 kΩ | 2,2· 10-5 |  |  |  |
|  | 1,1 kΩ έως 3,299999 kΩ | 2,2· 10-5 |  |  |  |
|  | 3,3 kΩ έως 10,99999 kΩ | 2,2· 10-5 |  |  |  |
|  | 11 kΩ έως 32,99999 kΩ | 2,2· 10-5 |  |  |  |
|  | 33 kΩ έως 109,9999 kΩ | 2,2· 10-5 |  |  |  |
|  | 110 kΩ έως 329,99999 kΩ | 2,7· 10-5 |  |  |  |
|  | 330 kΩ έως 1,099999 MΩ | 2,6· 10-5 |  |  |  |
|  | 1,1 ΜΩ έως 3,299999 MΩ | 4,7· 10-5 |  |  |  |
|  | 3,3 ΜΩ έως 10,99999 MΩ | 4,8· 10-5 |  |  |  |
|  | 11 ΜΩ έως 32,99999 MΩ | 2,0· 10-4 |  |  |  |
|  | 33 ΜΩ έως 109,9999 MΩ | 4,0· 10-4 |  |  |  |
| Αντίσταση DC 2 αγωγών (Παραγωγή) / Μετρητικά όργανα Αντίστασης | 10 Ω | 1,3· 10-3 |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DCLF-0005 βασισμένη στη οδηγία EURAMET cg-15 v3.0:2015 με τη χρήση πρότυπου multifunction calibrator. Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου. |
|  | 100 Ω | 2,0· 10-4 |  |  |  |
|  | 1 kΩ | 1,7· 10-4 |  |  |  |
|  | 10 kΩ | 2,4· 10-5 |  |  |  |
|  | 100 kΩ | 1,2· 10-5 |  |  |  |
|  | 1 ΜΩ | 2,4· 10-5 |  |  |  |
|  | 10 ΜΩ | 7· 10-4 |  |  |  |
|  | 100 ΜΩ | 8· 10-3 |  |  |  |
| Αντίσταση / Μετρητικά όργανα Αντίστασης Μόνωσης, Megohmmeters | 1 ΜΩ | 3,7 kΩ |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DCLF-0019 με τη χρήση πρότυπων αντιστάσεων. Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου. |
|  | 10 ΜΩ | 37 kΩ |  |  |  |
|  | 100 ΜΩ | 370 kΩ |  |  |  |
|  | 1 GΩ | 3,8 ΜΩ |  |  |  |
|  | 10 GΩ | 42 ΜΩ |  |  |  |
|  | 100 GΩ | 0,95 GΩ |  |  |  |
|  | 1 ΤΩ | 17 GΩ |  |  |  |
|  | 10 ΤΩ | 730 GΩ |  |  |  |
|  | 100 ΤΩ | 1,8 ΤΩ |  |  |  |
| Αντίσταση DC (Μέτρηση) / Βαθμονομητές Αντίστασης | 10 Ω | 2,0· 10-5 |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DCLF-0016 με τη χρήση πρότυπου πολυμέτρου (πρότυπου μεταφοράς). |
|  | 100 Ω | 8,0· 10-6 |  |  |  |
|  | 1 kΩ | 6,5· 10-6 |  |  |  |
|  | 10 kΩ | 6,5· 10-6 |  |  |  |
|  | 100 kΩ | 8,0· 10-6 |  |  |  |
|  | 1 ΜΩ | 1,3· 10-5 |  |  |  |
|  | 10 ΜΩ | 2,7· 10-5 |  |  |  |
|  | 100 ΜΩ | 8,5· 10-5 |  |  |  |
| Αντίσταση 4 αγωγών (Μέτρηση) / Πρότυπες Αντιστάσεις | [0,1 Ω έως 200 Ω] | 1,6· 10-5 |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DCLF-0010 με τη χρήση πρότυπου πολυμέτρου υψηλής ακρίβειας. Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου. |
|  | (200 Ω έως 2 kΩ] | 1,3· 10-5 |  |  |  |
|  | (2 kΩ έως 20 kΩ] | 1,3· 10-5 |  |  |  |
|  | (20 kΩ έως 200 kΩ] | 1,4· 10-5 |  |  |  |
|  | (200 kΩ έως 2 ΜΩ] | 2,7· 10-5 |  |  |  |
|  | (2 ΜΩ έως 20 ΜΩ] | 5,1· 10-5 |  |  |  |
|  | (20 ΜΩ έως 200 ΜΩ] | 2,3· 10-4 |  |  |  |
| Αντίσταση 2 αγωγών (Μέτρηση) / Πρότυπες Αντιστάσεις | [0,1 Ω έως 200 Ω] | 1,2· 10-3 |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DCLF-0010 με τη χρήση πρότυπου πολυμέτρου υψηλής ακρίβειας. Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου. |
|  | (200 Ω έως 2 kΩ] | 2,1· 10-4 |  |  |  |
|  | (2 kΩ έως 20 kΩ] | 2,8· 10-5 |  |  |  |
|  | (20 kΩ έως 200 kΩ] | 1,6· 10-5 |  |  |  |
|  | (200 kΩ έως 2 ΜΩ] | 2,8· 10-5 |  |  |  |
|  | (2 ΜΩ έως 20 ΜΩ] | 5,1· 10-5 |  |  |  |
|  | (20 ΜΩ έως 200 ΜΩ] | 2,3· 10-4 |  |  |  |
| Αντίσταση (Μέτρηση) / Current shunts | 0,001 Ω | 5,0· 10-4 |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DCLF-0014 με τη χρήση πρότυπου πολυμέτρου υψηλής ακρίβειας. Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου. |
|  | 0,01 Ω | 2,8· 10-4 |  |  |  |
|  | 0,1 Ω | 1,5· 10-4 |  |  |  |
|  | 1 Ω | 8,4· 10-5 |  |  |  |
|  | 10 Ω | 8,0· 10-5 |  |  |  |
|  | 100 Ω | 8,0· 10-5 |  |  |  |
| Τάση DC (Παραγωγή) / Ενδεικτικά Θερμοκρασίας χωρίς αντιστάθμιση ψυχρής επαφής | ±100 mV -270 °C έως 1700 °C | 0,07 oC |  |  | Σύμφωνα με την οδηγία EURAMET/cg-11/v.2:2011 Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου. |
| Τάση DC (Παραγωγή) / Ενδεικτικά θερμοκρασίας με αντιστάθμιση ψυχρής επαφής | ±100 mV -270 °C έως 1700 °C | 0,27 oC |  |  |  |
| pH-μετρα (μέτρηση τάσης) | -410 mV έως 410 mV | 0,01 mV |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DCLF-0021 Διακρίβωση με προσομοίωση σήματος τάσης. Το εύρος των μετρήσεων αντιστοιχεί σε τιμές pΗ 0 έως 14. Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου. |
| Μετρήσεις Χρόνου / Συχνότητας |  |  |  |  |  |
| Χρονόμετρα | 0 s έως 21.600 s | 0,23 s |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DCLF-0018, με τη χρήση πρότυπης πηγής συχνότητας Ρουβιδίου και πρότυπου συχνόμετρου. |
| Συχνόμετρα | 1 MHz | 14 μHz |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DCLF-0017, με τη χρήση πρότυπης πηγής συχνότητας Ρουβιδίου. |
|  | 10 MHz | 230 μHz |  |  |  |
| Οπτικά στροφόμετρα | 600 rpm (10 Hz) | 14 · 10-2 rpm |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-DCLF-0013, με τη χρήση πρότυπου multifunction calibrator και πρότυπου συχνομέτρου. Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου. |
|  | 900 rpm (15 Hz) | 14 · 10-2 rpm |  |  |  |
|  | 3.000 rpm (50 Hz) | 16 · 10-2 rpm |  |  |  |
|  | 15.000 rpm (250 Hz) | 23 · 10-2 rpm |  |  |  |
|  | 30.000 rpm (500 Hz) | 31 · 10-2 rpm |  |  |  |
|  | 60.000 rpm (1000 Hz) | 0,5 rpm |  |  |  |
|  | 90.000 rpm (1500 Hz) | 0,8 rpm |  |  |  |
| Φυγόκεντροι, Εκχυλιστήρες ασφάλτου, Mixers | 0 rpm έως 90.000 rpm | 3,0 rpm |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-RPM-0001, με τη χρήση στροφόμετρου. Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου. |
| Μετρήσεις Μάζας |  |  |  |  |  |
| Πρότυπα μάζας |  |  |  |  | Δυνατότητα διακρίβωσης πρότυπων βαρών μέχρι και κλάση κατά OIML R 111-1:2004 |
|  | [1 mg έως 10 mg] | 0,010 mg |  |  | F2 |
|  | [20 mg έως 100 mg] | 0,010 mg |  |  | F1 |
|  | 200 mg | 0,010 mg |  |  |  |
|  | 500 mg | 0,013 mg |  |  |  |
|  | 1 g | 0,015 mg |  |  |  |
|  | 2 g | 0,020 mg |  |  |  |
|  | 5 g | 0,021 mg |  |  |  |
|  | 10 g | 0,025 mg |  |  |  |
|  | 20 g | 0,031 mg |  |  |  |
|  | 50 g | 0,040 mg |  |  |  |
|  | 100 g | 0,060 mg |  |  |  |
|  | 200 g | 0,12 mg |  |  |  |
|  | 500 g | 0,90 mg |  |  | F2 |
|  | 1 kg | 1,0 mg |  |  | F1 |
|  | 2 kg | 1,4 mg |  |  |  |
|  | 5 kg | 3,2 mg |  |  |  |
|  | 10 kg | 82 mg |  |  | Μ1 |
|  | 20 kg | 83 mg |  |  | F2 |
|  | 50 kg | 0,17 g |  |  |  |
| Όργανα ζύγισης μη-αυτόματης λειτουργίας | 1 mg | 2 μg |  |  | Σύμφωνα με την οδηγία EURAMET/cg-18/v.04:2015 Διαθέσιμα πρότυπα σταθμά OIML R 111-1:2004: Class E2 στο εύρος 1 mg έως 5 kg Μέγιστο συνολικό διαθέσιμο φορτίο (max grouped load) 11,1 kg Class F1 στο εύρος 1 mg έως 5 kg Μέγιστο συνολικό διαθέσιμο φορτίο (max grouped load) 11,1 kg Class F2 στο εύρος 1 mg έως 5 kg Μέγιστο συνολικό διαθέσιμο φορτίο (max grouped load) 11,1 kg Class F2 στο εύρος 10kg έως 20 kg Μέγιστο συνολικό διαθέσιμο φορτίο (max grouped load) 50 kg Class M1 στο εύρος 10kg έως 700 kg Μέγιστο συνολικό διαθέσιμο φορτίο (max grouped load) Η διακρίβωση εκτελείται επιτόπου. |
|  | 2 mg | 2 μg |  |  |  |
|  | 5 mg | 2 μg |  |  |  |
|  | 10 mg | 2 μg |  |  |  |
|  | 20 mg | 3 μg |  |  |  |
|  | 50 mg | 3 μg |  |  |  |
|  | 100 mg | 5 μg |  |  |  |
|  | 200 mg | 6 μg |  |  |  |
|  | 500 mg | 7 μg |  |  |  |
|  | 1 g | 10 μg |  |  |  |
|  | 2 g | 10 μg |  |  |  |
|  | 5 g | 15 μg |  |  |  |
|  | 10 g | 20 μg |  |  |  |
|  | 20 g | 30 μg |  |  |  |
|  | [50 g έως 1 kg] | 1  10-6 |  |  |  |
|  | (1 kg έως 5 kg] | 2  10-6 |  |  |  |
|  | (5 kg έως 10 kg] | 6  10-6 |  |  |  |
|  | (10 kg έως 60 kg] | 5  10-5 |  |  |  |
|  | (60 kg έως 750 kg] | 6  10-5 |  |  |  |
|  | (700 kg έως 6,84 t] | (5,3 ∙ 10-5m + 1,2 ∙ N) kg όπου: m: τιμή μάζας εκφρασμένη σε kg N: αριθμός υποκατάστατων φορτίων |  |  | Σύμφωνα με την οδηγία: EURAMET/cg-18/v.04:2015, με χρήση υποκατάστατων φορτίων γνωστής πυκνότητας, που παρέχονται από τον πελάτη σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργαστηρίου Η διακρίβωση εκτελείται επιτόπου. |
| Μετρήσεις Δύναμης |  |  |  |  |  |
| Μηχανές δοκιμών: |  |  |  |  | Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7500-1: 2018 Η διακρίβωση εκτελείται επιτόπου. |
| - σε θλίψη | (0,0001 kN έως 1 kN] | 0,03 % |  |  | Μηχανές κλάσης ακρίβειας 0.5 |
|  | [2 kN έως 20 kN] | 0,10% |  |  | ,, 1 |
|  | [20 kN έως 100 kN] | 0,05% |  |  | ,, 0.5 |
|  | [100 kN έως 450 kN] | 0,10% |  |  | ,, 1 |
|  | [450 kN έως 2000 kN] | 0,10 % |  |  | ,, 1 |
|  | [2000 kN έως 3000 kN | 0,35% |  |  | ,, 1 |
| - σε εφελκυσμό | (0,0001 kN έως 1 kN] | 0,03% |  |  | ,, 0.5 |
|  | [2 kN έως 22 kN] | 0,08% |  |  | ,, 0.5 |
|  | [20 kN έως 100 kN] | 0,05% |  |  | ,, 0.5 |
|  | [100 kN έως 220 kN] | 0,05% |  |  | ,, 0.5 |
|  | [220 kN έως 450 kN] | 0,08% |  |  | ,, 0.5 |
| Μηχανές δοκιμών σε θλίψη: |  |  |  |  | Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 12390-4:2019 ISO 7500-1:2018 Η διακρίβωση εκτελείται επιτόπου. |
| - Μεταφορά δύναμης | Λόγος δυνάμεων σε φόρτιση [200 kN έως 2000 kN] | 0,01 |  |  |  |
| - Ρυθμός φόρτισης μηχανής | [1 kN/s έως 100 kN/s] | 0,8 % |  |  |  |
| - Επιπεδότητα πλακών μηχανής | [5 μm έως 30 μm] | 3,5 μm |  |  |  |
| - Σκληρότητα μεταλλικών πλακών μηχανής | [24 HRC έως 63 HRC] | 1 HRC |  |  |  |
| - Τραχύτητα πλακών μηχανής | [0,2 Ra έως 5 Ra] (μm) | 0,011 μm έως 0,18 μm |  |  |  |
| Δυναμομετρικοί δακτύλιοι, Δακτύλιοι CBR, Μηχανές MARSHAL | (0,1 kN έως 100 kN] | 0,23% έως 0,05% |  |  | Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 7500-1: 2018 BS 1377-1:2016 Η διακρίβωση εκτελείται επιτόπου. |
| Μετρήσεις Ροπής |  |  |  |  |  |
| Συστήματα ελέγχου ροπής (torque calibrators) | [1 Nm έως 85 Nm] | 0,25 % |  |  | Εσωτερική Διαδικασία:ALGO-TORQUE—0001 με τη χρήση άξονα μέτρησης και πρότυπων βαρών. |
|  | (85 Nm έως 700 Nm] | 0,15 % |  |  |  |
| Ροπόκλειδα | [1 Nm έως 700 Nm] | 0,6 % |  |  | Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 6789-1:2017 ISO 6789-2:2017 με τη χρήση torque calibrators. |
| Μετρήσεις Πίεσης |  |  |  |  |  |
| Όργανα μέτρησης σχετικής πίεσης, άμεσης ανάγνωσης, αναλογικά - ψηφιακά, Καταγραφικά Πίεσης | [3,5 kPa έως 100 kPa] |  | 3,3∙10-5∙P + 1,0∙10-4 (kPa) όπου P : τιμή πίεσης εκφρασμένη σε kPa |  | Σύμφωνα με την οδηγία EURAMET/cg-17/v.4.1 (09/2022) με τη χρήση dead weight testers. Μέσο: αέριο. |
|  | [0,1 ΜPa έως 10 MPa] |  | 1,4∙10-5∙P + 4,5∙10-4 (MPa) όπου P : τιμή πίεσης εκφρασμένη σε MPa |  |  |
|  | [0,5 MPa έως 5,5 MPa] |  | 5,9∙10-5∙P + 8,1∙10-5 (MPa) όπου P : τιμή πίεσης εκφρασμένη σε MPa |  | Σύμφωνα με την οδηγία EURAMET/cg-17/v.4.1 (09/2022) με χρήση dead weight testers. Μέσο: λάδι. |
|  | (5,5 MPa έως 55 MPa] |  | 3,7∙10-5∙P + 9,5∙10-4 (MPa) Όπου P : τιμή πίεσης εκφρασμένη σε MPa |  |  |
|  | [-1000 Pa έως 0 Pa] |  | 3,6 Pa |  | Σύμφωνα με την οδηγία EURAMET/cg-17/v.4.1 (09/2022) με χρήση πρότυπων αισθητηρίων πίεσης. Μέσο: αέριο. Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου. |
|  | [0 Pa έως 1000 Pa] |  | 3,6 Pa |  |  |
|  | [10 kPa έως 100 kpa] |  | 4,6 Pa |  | Σύμφωνα με την οδηγία: EURAMET/cg-17/v.4.1 (09/2022) με χρήση πρότυπων αισθητηρίων πίεσης. Μέσο: αέριο, λάδι. Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου. |
|  | [200 kPa έως 2 Mpa] |  | 0,91 kPa έως 1,1 kPa |  |  |
|  | [2 Mpa έως 10,3 MPa] |  | 0,82 kPa |  |  |
|  | [10,3 Mpa έως 34,3 MPa] |  | 4,8 kPa έως 5,4 kPa |  |  |
|  | [34,3 MPa έως 100 MPa] |  | 7,9 kPa |  | Σύμφωνα με την οδηγία: EURAMET/cg-17/v.4.1 (09/2022) με χρήση πρότυπων αισθητηρίων πίεσης. Μέσο: λάδι. Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου. |
| Όργανα μέτρησης σχετικής αρνητικής πίεσης, άμεσης ανάγνωσης, αναλογικά - ψηφιακά, Καταγραφικά Πίεσης | [-95 kPa έως 0 kPa] |  | 0,02 kPa |  | Σύμφωνα με την οδηγία: EURAMET/cg-17/v.4.1 (09/2022) με χρήση πρότυπων αισθητηρίων πίεσης. Μέσο: αέριο. Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου. |
| Όργανα μέτρησης απόλυτης πίεσης, άμεσης ανάγνωσης, αναλογικά – ψηφιακά, Καταγραφικά Πίεσης | [10 kPa έως 100 kPa] |  | 4,6 Pa |  | Σύμφωνα με την οδηγία EURAMET/cg-17/v.4.1 (09/2022) με χρήση πρότυπων αισθητηρίων πίεσης. Μέσο: αέριο. Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου. |
|  | [200 kPa έως 2 MPa] |  | 0,91 kPa έως 1,1 kPa |  |  |
|  | [2 MPa έως 10,3 MPa] |  | 0,82 kPa |  |  |
| Βαρομετρική Πίεση | [900 hPa έως 1050 hPa] |  | 0,25 hPa |  | Σύμφωνα με την οδηγία EURAMET/cg-17/v.4.1 (09/2022) με χρήση πρότυπων αισθητηρίων πίεσης. Μέσο:αέριο. Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου. |
|  |  |  |  |  | Σύμφωνα με την οδηγία EURAMET/cg-17/v.4.1:09/2022 με χρήση πρότυπων αισθητηρίων πίεσης και θαλάμου πίεσης. Μέσο: αέριο. |

* 	Όπου η αβεβαιότητα (με πιθανότητα κάλυψης 95% ) συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

Η Μετρητική Ικανότητα Διακρίβωσης- Calibration & Measurement Capability (CMC), περιλαμβάνει το μετρούμενο μέγεθος, το εύρος μέτρησης και την αβεβαιότητα μέτρησης και εκφράζει τη μικρότερη αβεβαιότητα μέτρησης που μπορεί να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια μίας διακρίβωσης.

Διεύθυνση μόνιμων εγκαταστάσεων εργαστηρίου: Ν. Πλαστήρα 46, 171 21, Ν. Σμύρνη.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: 	Τ. Μανάρας,  Μ. Τσούμπος, Κ. Μαυροειδάκος, Μ. Χαλκιά, Κ. Φωτίου, Γ. Κατσαμάκης, Γ. Κασάπας, Ε. Αθανασιάδης.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 14 Νοεμβρίου 2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 345-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 21.05.2028.

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2024

- Χρήστος Νέστορας

- Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.