Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα F2/8 του Πιστοποιητικού Αρ. 983-3 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Διακριβώσεων CALIBRATION & TESTING GLOBETECH LABORATORIES A.E. |
| --- |
| Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Αβεβαιότητα * (Στάθμη εμπιστοσύνης 95%) | Παρατηρήσεις |
| Μετρήσεις Δύναμης |
| Μηχανές δοκιμών σε θλίψη | [200 kN έως 2000 kN] (2000 kN έως 3000 kN] | 0,17 % 0,45 % | ISO 7500-1:2018 Μηχανές κλάσης ακρίβειας 1. Η διακρίβωση εκτελείται επιτόπου. |
| Μηχανές δοκιμών σε θλίψη: |  |  | ΕΝ 12390-4:2019 H διακρίβωση εκτελείται επιτόπου. |
| - Μεταφορά δύναμης | Λόγος δυνάμεων σε φόρτιση 200 kN έως 3000 kN | 0,01 |  |
| - Ρυθμός φόρτισης | 1 kN/s έως100 kN/s | 1% |  |
| - Επιπεδότητα πλακών μηχανής | Go-NoGo 30 μm | 4,3 μm |  |
| - Σκληρότητα πλακών μηχανής | 27 HRC έως 67 HRC | 2,3 HRC |  |
| - Τραχύτητα πλακών μηχανής | Ra: 0,4 μm έως 3,2 μm | 0,032 μm έως 0,12 μm |  |
| Ροπόκλειδα | 3,5 Nm έως 700 Nm | 0,6 % | ISO 6789-1:2017 ISO 6789-2:2017 με τη χρήση συστήματος μέτρησης ροπής. |
| Διαστασιακές Μετρήσεις |
| Παχύμετρα αναλογικά / ψηφιακά | 0 mm έως 300 mm | 0,6 x d d: υποδιαίρεση οργάνου σε μm d ≥ 10 μm | VDI2618-9.1:2006 |

*	Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Ρήγα Φεραίου 11, 12462  Χαϊδάρι.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Μ. Αβραάμ, Ν. Σταθάτος, Χ. Γέρος.

Το παρόν πεδίο διαπίστευσης αντικαθιστά το προηγούμενο με ημερομηνία 02 Ιουνίου 2023

Η ισχύς του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης με Αρ.983-3, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 07.06.2028.

Αθήνα, 07 Ιουλίου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.