Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/7 του Πιστοποιητικού Αρ. 141-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Διαστασιακών Μετρήσεων και Διακριβώσεων της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε.

| Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαστασιακές μετρήσεις |
| Πρότυπα πλακίδια από χάλυβα, κατηγορίας 0, 1, 2 | (0,5≤ln≤10) mm | 0,088 μm | Διακρίβωση μέσω μηχανικού συγκριτή, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 3650 : 1998 |
|  | (10<ln≤25) mm | 0,091 μm |  |
|  | (25<ln≤50) mm | 0,098 μm |  |
|  | (50<ln≤75) mm | 0,110 μm |  |
|  | (75<ln≤100) mm | 0,124 μm |  |
| Εσωτερική απόσταση μεταξύ παραλλήλων επιφανειών | (5 - 150) mm | 2,21 μm | Διακρίβωση με ολίσθηση πρότυπων πλακιδίων |
| Εξωτερική διάμετρος κυλίνδρου / δακτυλίου | D≤300 mm | 0,87 μm | Διακρίβωση με μηχανή SIP -302 M |
| Εσωτερική διάμετρος δακτυλίου | (10 – 205) mm | 1,04 μm | Διακρίβωση με μηχανή SIP -302 M |
| Ισοδύναμη και βασική διάμετρος εξωτερικού σπειρώματος σε κύλινδρο / δακτύλιο | M1 – M150 | 2,84 μm | Διακρίβωση με μηχανή SIP -302 M |
| Εξωτερική διάμετρος σπειρώματος σε κύλινδρο / δακτύλιο | Διαμέτρου έως 250 mm | 2,84 μm | Διακρίβωση με μηχανή SIP -302 M |
| Εξωτερικά μικρόμετρα άξονα: |  |  | Διακρίβωση με πρότυπα πλακίδια κατηγορίας 1 |
| Α. Ψηφιακά / υποδιαίρεση 1 μm | (0 – 100) mm | 1,48 μm |  |
| Β. Αναλογικά / υποδιαίρεση 1 μm | (0 – 100) mm | 1,47 μm |  |
| Γ. Αναλογικά / υποδιαίρεση 10 μm | (0 – 50) mm | 3,32 μm |  |
|  | (50 – 100) mm | 3,39 μm |  |
| Παχύμετρα: | Διακρίβωση με Step gauge (Cera Caliper) και πρότυπα πλακίδια κατηγορίας 1 |
| A. Ψηφιακά / υποδιαίρεση 10 μm | (0 – 150) mm | 5,94 μm |  |
| B. Αναλογικά / υποδιαίρεση 20 μm | (0 – 150) mm | 6,56 μm |  |
| Γ. Αναλογικά / υποδιαίρεση 50 μm | (0 – 150) mm | 16,38 μm |  |
| Διαστασιόμετρα ωρολογιακού τύπου: | Συσκευή μέτρησης TRIMOS THV (σύγκριση της ένδειξης του ρολογιού με την ένδειξη της HEIDENHEIN) |
| Α. Μοχλού / υποδιαίρεση 10 μm υποδιαίρεση 2 μm | 0,5 / 0,8 / 1,6 mm 0,2 / 0,24 mm | 2,9 μm 0,60 μm |  |
| Β. Εμβόλου / υποδιαίρεση 10 μm | 3 / 5 / 10 mm | 2,91 μm |  |

* Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Λ. Ηλιουπόλεως 1, Υμηττός Αττικής.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Α. Ντόκας, Π. Τσάκωνας.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 10.01.2013.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 141-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, έχει παραταθεί με απόφαση του Ε.ΣΥ.Δ. μέχρι την 15.09.2019.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2016

Ιωάννης Σιταράς

Διευθυντής Διεύθυνσης Διαπίστευσης Εργαστηρίων