Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/19 του Πιστοποιητικού Αρ. 426-6 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου της TOTAL Q ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ Α.Ε. για τη διενέργεια διακριβώσεων

| Αντικείμενο Διακρίβωσης / Παράμετροι | Περιοχή Μέτρησης | Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Μετρήσεις όγκου |
| Όγκος ύδατος / Μηχανικές πιπέττες | [0,1 έως 1) μL | 5,0 10 % | Εσωτερική μέθοδος tQ-VOLUME-01 Σταθμική μέθοδος βασισμένη στα πρότυπα: ISO 8655-6 (2022) ISO/TR 20461 (2023) |
|  | [1 έως 2] μL | 2,0 % | Σταθμική μέθοδος σύμφωνα με τα πρότυπα : ISO 8655-6 (2022) ISO/TR 20461 (2023) |
|  | (2 έως 50] μL | 0,50 % |  |
|  | (50 έως 500] μL | 0,19 % |  |
|  | (0,5 έως 2,0] mL | 0,15 % |  |
|  | (2,0 έως 10,0] mL | 0,14 % |  |
| Όγκος ύδατος / Δοσίμετρα υγρών εμβόλου (dispensers, ψηφιακές προχοΐδες, αυτόματοι τιτλοδότες) | 0,1 mL έως 100 mL | 0,05 % | Εσωτερική μέθοδος tQ-VOLUME-01 Σταθμική μέθοδος βασισμένη στα πρότυπα : ISO 8655-6 (2022) ISO/TR 20461 (2023) |
| Όγκος ύδατος / Ογκομετρικές φιάλες | [5 έως 100] mL | 0,05 % | Σταθμική μέθοδος σύμφωνα με τα πρότυπα : ISO 8655-6 (2022) ISO 4787 (2021) ISO/TR 20461 (2023) |
|  | (100 έως 2000] mL | 0,012 % |  |
| Όγκος ύδατος / Σιφώνια μιας χαραγής | [1 έως 10] mL | 0,05 % | Σταθμική μέθοδος σύμφωνα με τα πρότυπα : ISO 8655-6 (2022) ISO 4787 (2021) ISO/TR 20461 (2023) |
|  | (10 έως 100] mL | 0,02 % |  |
| Όγκος ύδατος / Διάφορες ογκομετρικές συσκευές τύπου «In» και «Ex», (γυάλινες, πλαστικές και μεταλλικές ογκομετρικές συσκευές απλής και βαθμονομημένης κλίμακας) | [0,1 έως 1) μL | 5,0 % | Εσωτερική μέθοδος tQ-VOLUME-01 Σταθμική μέθοδος σύμφωνα με τα πρότυπα : ISO 8655-6 (2022) ISO/TR 20461 (2023) |
|  | [1 έως 2] μL | 2,0 % |  |
|  | (2 έως 50] μL | 0,50 % |  |
|  | (50 έως 500] μL | 0,15 % |  |
|  | (0,5 έως 2,0] mL | 0,10 % |  |
|  | (2 έως 10,0] mL | 0,07 % |  |
|  | (10,0 έως 2500] mL | 0,05 % |  |
| Μετρήσεις μάζας |
| Μάζα / Πρότυπα μάζας |  |  | Διακρίβωση πρότυπων βαρών μέχρι και κλάση κατά OIML R 111-1:2004 |
|  | [1 έως 5] mg | 2,0 μg | Ε2 |
|  | 10 mg | 2,5 μg | Ε2 |
|  | 20 mg | 3,3 μg | Ε2 |
|  | 50 mg | 4,0 μg | Ε2 |
|  | 100 mg | 5,0 μg | Ε2 |
|  | 200 mg | 6,5 μg | Ε2 |
|  | 500 mg | 8,0 μg | Ε2 |
|  | 1 g | 10 μg | Ε2 |
|  | 2 g | 13 μg | Ε2 |
|  | 5 g | 16 μg | Ε2 |
|  | 10 g | 20 μg | Ε2 |
|  | 20 g | 26 μg | Ε2 |
|  | 50 g | 33 μg | Ε2 |
|  | 100 g | 53 μg | Ε2 |
|  | 200 g | 0,10 mg | Ε2 |
|  | 500 g | 0,25 mg | Ε2 |
|  | 1 kg | 0,50 mg | Ε2 |
|  | 2 kg | 1,0 mg | Ε2 |
|  | 5 kg | 2,5 mg | Ε2 |
|  | 10 kg | 10 mg | F1 |
|  | 20 kg | 30 mg | F1 |
|  | 50 kg | 500 mg | M1 |
| Μάζα / Ηλεκτρονικά όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας | 1 mg έως 5 mg | 0,0023 mg | Σύμφωνα με την οδηγία EURAMET/cg-18/v.04 (2015). Διαθέσιμα πρότυπα σταθμά OIML R 111-1:2004: Class E1 στο εύρος 1 mg έως 200 g Μέγιστο συνολικό διαθέσιμο φορτίο (max grouped load) 411,11 g Class E2 στο εύρος 1 mg έως 1000 g Μέγιστο συνολικό διαθέσιμο φορτίο (max grouped load) 2111,11 g Class F1 στο εύρος 1 g έως 5000 g Μέγιστο συνολικό διαθέσιμο φορτίο (max grouped load) 11110 g Class F2 στο εύρος 10 kg έως 20 kg Μέγιστο συνολικό διαθέσιμο φορτίο (max grouped load) 50 kg Class M1 στο εύρος 200 g έως 20 kg Μέγιστο συνολικό διαθέσιμο φορτίο (max grouped load) 803,7 kg Η διακρίβωση εκτελείται επί τόπου. |
|  | 10 mg | 0,0025 mg |  |
|  | 20 mg | 0,0027 mg |  |
|  | 50 mg | 0,0030 mg |  |
|  | 100 mg | 0,0035 mg |  |
|  | 200 mg | 0,0043 mg |  |
|  | 500 mg | 0,0053 mg |  |
|  | 1 g | 0,0063 mg |  |
|  | 2 g | 0,0080 mg |  |
|  | 5 g | 0,010 mg |  |
|  | 10 g | 0,024 mg |  |
|  | 20 g | 0,026 mg |  |
|  | 50 g | 0,028 mg |  |
|  | 100 g | 0,036 mg |  |
|  | 200 g | 0,063 mg |  |
|  | (200 g έως 1 kg] | 1,0 · 10-6 |  |
|  | (1 kg έως 10 kg] | 2,0 · 10-6 |  |
|  | (10 kg έως 60 kg] | 1,5 · 10-5 |  |
|  | (60 kg έως 860 kg] | 2,0 · 10-4 |  |
| Φασματοφωτομετρικές μετρήσεις |
| Απορρόφηση / Απορρόφηση ορατής και υπεριώδους ακτινοβολίας φασματοφωτομέτρων UV-Vis στην περιοχή 200nm…900nm | έως 0,5 AU | 6,7 mAU** | ASTM E 275: 2008 (re 2022) European Pharmacopοeia Edition 11, 2023 §2.2.25. (φωτομετρική ορθότητα σε όλα τα μήκη κύματος στην περιοχή από 200 nm έως 880 nm και επαναληψιμότητα). Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. |
|  | (0,5 έως 1,0] AU | 7,6 mAU |  |
|  | (1,0 έως 1,5] AU | 8,4 mAU |  |
| Μετρήσεις Πυκνότητας |
| Ψηφιακά πυκνόμετρα | 600 kg/m3 έως 2000 kg/m3 | 0,006 % | Σύμφωνα με την οδηγία SIM MWG7/cg-02/v.00, 2016 για mpe > 0.05 kg/m3 Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. |
| Ψηφιακά αλκοολόμετρα | 0 % έως 100 % vol. EtOH | 0,012 % vol. EtOH |  |
| Πυκνόμετρα υγρών, Αραιόμετρα, Υγρόμετρα απόλυτης πυκνότητας | 600 kg/m3 έως 2000 kg/m3 | 0,28 kg/m3 | Σύμφωνα με τη μέθοδο Cuckow. |
| Πυκνόμετρα υγρών, Αραιόμετρα, Υγρόμετρα σχετικής πυκνότητας | 0,6 έως 2 | 0,28 ∙ 10-3 |  |
| Αλκοολόμετρα | 0 % vol. EtOH έως 100 % vol. EtOH | 0,30 % vol. EtOH |  |
| Αραιόμετρα Baume | 10 ºBė έως 103,3 ºBė | 0,08 ºBė |  |
| Πυκνόμετρα Baume | 0 ºBė έως 72,5 ºBė | 0,06 ºBė |  |
| Πυκνότητα υγρών | 600 kg/m3 έως 2000 kg/m3 | 0,16 kg/m3 | Εσωτερική μέθοδος tQ-DENSITY-01 Με χρήση θερμοστατούμενης διάταξης υδροστατικής ζύγισης. |
| Πυκνότητα υγρών | 600 kg/m3 έως 2000 kg/m3 +5 ºC έως +80 ºC | 0,0030 % | Εσωτερική μέθοδος tQ-DENSITY-02 βασισμένη στα πρότυπα ASTM D1480-15 και ASTM D1217-20 |
| Πυκνότητα μιγμάτων αιθανόλης – νερού | 998,2 kg/m3 έως 789,2 kg/m3 αντίστοιχα 0 έως 100% (v/v) EtOH, στους 20 ºC | 0,010 % |  |
| Μετρήσεις pH |
| Πεχάμετρα, Ιοντόμετρα | -410 mV έως +410 mV | 0,035 mV | Εσωτερική μέθοδος tQ-PH-01 Με χρήση εξομοιωτή τάσεων. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. |
| Μετρήσεις Χρόνου / Συχνότητας |
| Συχνότητα περιστροφής / Φυγόκεντροι, αναδευτήρια, περιστρεφόμενες συσκευές | [60 έως 1.000] rpm | 1,2 rpm | Εσωτερική μέθοδος tQ-TACHO-02 Με τη χρήση πρότυπου ταχυμέτρου. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. |
|  | (1.000 έως 25.000] rpm | 2,0 rpm |  |
|  | (25.000 έως 60.000] rpm | 5,0 rpm |  |
| Συχνότητα / Οπτικά Στροφόμετρα | [60 έως 1.000) rpm | 0,5 rpm | Εσωτερική μέθοδος tQ-TACHO-01 Με τη χρήση πρότυπου multifunction calibrator και πρότυπου στροφόμετρου. |
|  | [1.000 έως 60.000] rpm | 1,0 rpm |  |
| Χρόνος / Χρονόμετρα | (0 s έως 1 h] | 0,06 s | Εσωτερική μέθοδος tQ-TIME-01 Με τη χρήση πρότυπου χρονομέτρου. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επιτόπου. |
|  | (1 h έως 5 h] | 0,24 s |  |
|  | (5 h έως 10 h] | 0,48 s |  |
| Μετρήσεις σχετικής υγρασίας |
| Σχετική υγρασία/ Αναλογικά και ψηφιακά όργανα μέτρησης σχετικής υγρασίας, καταγραφικά σχετικής υγρασίας | [25 έως 50) %rh στους 23 °C, 30 °C και 40 °C | 1,0 %rh | Εσωτερική μέθοδος tQ-HYGRO-01 Συγκριτική διακρίβωση με τη χρήση περιβαλλοντικού θαλάμου και πρότυπου υγρασιομέτρου. |
|  | [50 έως 80) %rh στους 23 °C, 30 °C και 40 °C | 1,2 %rh |  |
|  | [80 έως 90] %rh στους 23 °C, 30 °C και 40 °C | 1,7 %rh |  |
| Σχετική υγρασία/ Περιβαλλοντικοί θάλαμοι | [25 έως 50) %rh στους 23 °C, 30 °C και 40 °C | 1,2 %rh | Σύμφωνα με την οδηγία DKD-R 5-7 09/2018, με τη χρήση πρότυπων καταγραφικών σχετικής υγρασίας. Η διακρίβωση διεξάγεται σε ολόκληρο τον θάλαμο (προφίλ) ή σε επιλεγμένα σημεία. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. |
|  | [50 έως 80) %rh στους 23 °C, 30 °C και 40 °C | 1,4 %rh |  |
|  | (80 έως 90] %rh στους 23 °C, 30 °C και 40 °C | 1,9 %rh |  |
| Μετρήσεις θερμοκρασίας |
| Θερμοκρασία/ Κλιματιστικοί και ισόθερμοι θάλαμοι, φούρνοι θερμοστάτησης στηλών χρωματογραφίας, επωαστικοί & Εργαστη-ριακοί κλίβανοι, ψυγεία, καταψύκτες, βαθιάς κατάψυξης, χωρητικότητας έως 2000 L, με ή χωρίς κυκλοφορία αέρα | [-80 έως -20) oC | 0,50 oC | Σύμφωνα με την οδηγία DKD-R 5-7 09/2018, με τη χρήση αισθητήρων αντίστασης πλατίνας Pt100. Η διακρίβωση διεξάγεται σε ολόκληρο τον θάλαμο (προφίλ) ή σε επιλεγμένα σημεία. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. |
|  | [-20 έως +60) oC | 0,15 oC |  |
|  | [+60 έως +250) oC | 0,20 oC |  |
| Θερμοκρασία/ Κλιματιστικοί και ισόθερμοι θάλαμοι, φούρνοι, επωαστικοί & εργαστηριακοί κλίβανοι, ψυγεία, καταψύκτες, βαθιάς κατάψυξης, χωρητικότητας >2000 L, με ή χωρίς κυκλοφορία αέρα | [-40 έως +85] oC | 0,60 oC | Σύμφωνα με την οδηγία DKD-R 5-7 09/2018, με τη χρήση καταγραφικών θερμοκρασίας αέρα. Η διακρίβωση διεξάγεται σε ολόκληρο τον θάλαμο (προφίλ) ή σε επιλεγμένα σημεία. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. |
| Αυτόκαυστα | [+100 έως +150] oC | 0,30 oC | Σύμφωνα με την οδηγία DKD-R 5-7 09/2018, με τη χρήση αισθητήρων αντίστασης πλατίνας Pt100 και Pt1000. Η διακρίβωση διεξάγεται σε ολόκληρο τον θάλαμο (προφίλ) ή σε επιλεγμένα σημεία. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. |
| Θερμοκρασία/ Κλιματιστικοί και ισόθερμοι θάλαμοι, φούρνοι θερμοστάτησης στηλών χρωματογραφίας, επωαστικοί & εργαστηριακοί κλίβανοι, αυτόκαυστα, ψυγεία, καταψύκτες, χωρητικό-τητας έως 2000 L, με ή χωρίς κυκλοφορία αέρα | [-20 έως +150] oC | 0,50 oC | Σύμφωνα με την οδηγία DKD-R 5-7 09/2018, με τη χρήση θερμοζευγών τύπου Κ. Η διακρίβωση διεξάγεται σε επιλεγμένα σημεία του θαλάμου, σύμφωνα με την μέθοδο ( C ) της οδηγίας DKD-R 5-7. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. |
|  | (+150 έως +350] oC | 0,80 oC |  |
| Θερμοκρασία/ Κλιματιστικοί και ισόθερμοι θάλαμοι, εργαστηριακοί κλίβανοι, χωρητικότητας έως 2000 L | (+350 έως +500] oC | 1,3 oC | Εσωτερική μέθοδος tQ-CHAMBERS-01 Μέθοδος βασισμένη στην οδηγία DKD-R 5-7 09/2018 (μέθοδος C), με τη χρήση θερμοζευγών τύπου Κ. Η διακρίβωση διεξάγεται σε επιλεγμένα σημεία του θαλάμου. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. |
|  | (+500 έως +650] oC | 1,3 oC |  |
|  | (+650 έως +1200] oC | 1,9 oC |  |
| Θερμοκρασία / Θερμικοί κυκλοποιητές (PCRs) | [0 έως +30] oC | 0,50 oC | Εσωτερική μέθοδος tQ-BLOCKS-01 Δυναμική διακρίβωση σε ολόκληρο το πλατό (16 σημεία μέτρησης) ή σε επιλεγμένα σημεία, με τη χρήση θερμοζευγών τύπου Κ. Μέτρηση της ακρίβειας, της ομοιομορφίας θέρμανσης, ψύξης και σταθεροποιημένης θερμοκρασίας. Μέτρηση της υπέρβασης της θερμοκρασίας (overshoots & undershoots) και της ταχύτητας θέρμανσης και ψύξης (ramp rate) Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. |
|  | (+30 έως +100] oC | 0,25 oC |  |
| Θερμοκρασία/ Θερμοστατούμενα blocks, Θερμοαντιδραστήρες, Συσκευές προσδιορισμού COD | [-40 έως +150] oC | 0,10 oC | Εσωτερική μέθοδος tQ-BLOCKS-01 Με τη χρήση αισθητήρων αντίστασης πλατίνας Pt100. Η διακρίβωση διεξάγεται σε ολόκληρο το block ή σε επιλεγμένα σημεία. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. |
|  | (+150 έως +250] oC | 0,15 oC |  |
|  | [-40 έως +150] oC | 0,20 oC | Εσωτερική μέθοδος tQ-BLOCKS-01 Με τη χρήση θερμοζευγών τύπου Κ. Η διακρίβωση διεξάγεται σε ολόκληρο το block ή σε επιλεγμένα σημεία. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. |
|  | (+150 έως +250] oC | 0,30 oC |  |
| Θερμοκρασία/ Θερμοστατούμενες πλάκες | [-40 έως 0) oC | 0,55 oC | Εσωτερική μέθοδος tQ-PLATES-01 Με τη χρήση θερμοζευγών τύπου Κ. Η διακρίβωση διεξάγεται σε ολόκληρη την πλάκα (προφίλ) ή σε επιλεγμένα σημεία. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. |
|  | [0 έως +40] oC | 0,37 oC |  |
|  | (+40 έως +80] oC | 0,59 oC |  |
|  | (+80 έως +150] oC | 1,8 oC |  |
| Θερμοκρασία/ Λουτρά χωρητικότητας έως 100 L | [-80 έως +150] oC | 0,10 oC | Εσωτερική μέθοδος tQ-BATH-01 Με τη χρήση αισθητήρων αντίστασης πλατίνας Pt100. Η διακρίβωση διεξάγεται σε ολόκληρο το λουτρό (προφίλ) ή σε επιλεγμένα σημεία. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. |
|  | (+150 έως +300] oC | 0,50 oC | Εσωτερική μέθοδος tQ-BATH-01 Με τη χρήση θερμοζευγών τύπου Κ. Η διακρίβωση διεξάγεται σε επιλεγμένα σημεία του λουτρού. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. |
| Θερμοκρασία/ Θερμόμετρα άμεσης ανάγνωσης με ψηφιακή / αναλογική ένδειξη, ψηφιακά καταγραφικά θερμοκρασίας | [-80 έως -20) oC | 0,030 oC | Εσωτερική μέθοδος tQ-THERMO-01 Συγκριτική μέθοδος σε ισοθερμοκρασιακό λουτρό με τη χρήση θερμομέτρου με αισθητήρια αντίστασης πλατίνας Pt100. |
|  | [-20 έως +150] oC | 0,020 oC |  |
|  | [-35 έως +80] oC | 0,17 oC | Εσωτερική μέθοδος tQ-THERMO-03 Συγκριτική μέθοδος σε dry block calibrator με τη χρήση θερμομέτρου με αισθητήριο αντίστασης πλατίνας Pt100. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. |
|  | (+80 έως +165] oC | 0,21 oC |  |
|  | (+165 έως +270] oC | 0,10 oC |  |
|  | (+270 έως +650] oC | 0,26 oC |  |
|  | (+650 έως +900] oC | 1,2 oC | Εσωτερική μέθοδος tQ-THERMO-03 Συγκριτική μέθοδος σε dry block calibrator με τη χρήση πρότυπου θερμοζεύγους τύπου R. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. |
|  | (+900 έως +1200] oC | 1,4 oC |  |
|  | [-35 έως 0) oC | 0,13 oC | Εσωτερική μέθοδος tQ-THERMO-01 Συγκριτική μέθοδος σε φορητό πρότυπο λουτρό με τη χρήση θερμομέτρου με αισθητήριο αντίστασης πλατίνας Pt100. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. |
|  | [0 έως +80] oC | 0,06 oC |  |
|  | (+80 έως +155] oC | 0,15 oC |  |
| Θερμοκρασία/ Θερμόμετρα διαστολής υγρού μερικής / ολικής βύθισης | [-80 έως -20) oC | 0,03 oC | Εσωτερική μέθοδος tQ-THERMO-01 Συγκριτική μέθοδος σε ισοθερμοκρασιακό λουτρό με βάθος βύθισης 16cm με τη χρήση θερμομέτρου με αισθητήρα αντίστασης πλατίνας Pt100. |
|  | [-20 έως +150] oC | 0,03 oC | Εσωτερική μέθοδος tQ-THERMO-01 Συγκριτική μέθοδος σε ισοθερμοκρασιακό λουτρό με βάθος βύθισης 25cm με τη χρήση θερμομέτρου με αισθητήρα αντίστασης πλατίνας Pt100. |
| Θερμοκρασία/ Θερμόμετρα άμεσης ανάγνωσης, ψηφιακά / αναλογικά καταγραφικά θερμοκρασίας | [-40 έως 0) oC | 0,20 oC | Εσωτερική μέθοδος tQ-THERMO-02 Συγκριτική μέθοδος σε πρότυπο θάλαμο με τη χρήση θερμομέτρου με αισθητήριο αντίστασης πλατίνας Pt100. |
|  | [0 έως +45] oC | 0,10 oC |  |
|  | (+45 έως +65] oC | 0,25 oC |  |
|  | (+65 έως +100] oC | 0,50 oC |  |
|  | (+100 έως +150] oC | 1,0 oC |  |
| Θερμοκρασία/ Οπτικά θερμόμετρα άμεσης ανάγνωσης (υπέρυθρης ακτινοβολίας) | [-10 έως +50] oC | 0,30 oC | Σύμφωνα με την οδηγία VDI/VDE 3511 part 4.4 : 2005 με τη χρήση πρότυπης συσκευής blackbody και αισθητήριο αντίστασης πλατίνας Pt100. |
|  | (+50 έως +80] oC | 0,40 oC |  |
| Μετρήσεις Πίεσης |
| Σχετική Πίεση / Όργανα μέτρησης σχετικής πίεσης αερίου μέσου, άμεσης ανάγνωσης, αναλογικά - ψηφιακά, καταγραφικά πίεσης | [-95 έως +60] kPa | 15 Pa | Σύμφωνα με την οδηγία DKD-R 6-1 03/2014. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. |
|  | (+0,06 έως +2,5] MPa | 0,45 kPa |  |
|  | (+2,5 έως 10] MPa | 2 kPa |  |
| Απόλυτη Πίεση / Όργανα μέτρησης απόλυτης πίεσης αερίου μέσου, άμεσης ανάγνωσης, αναλογικά – ψηφιακά, καταγραφικά πίεσης | [+5 έως +160] kPa | 15 Pa |  |
|  | (+0,16 έως +2,6] MPa | 0,45 kPa |  |
|  | (+2,6 έως 10,1] MPa | 2 kPa |  |
| Διαφορική Πίεση / Όργανα μέτρησης διαφοράς πίεσης αερίου μέσου | [-1 έως +1] kPa | 2,0 Pa |  |
|  | [-20 έως -1) kPa & (+1 έως +20] kPa | 90 Pa |  |
| Βαρομετρική Πίεση / Όργανα μέτρησης βαρομετρικής πίεσης, άμεσης ανάγνωσης, αναλογικά - ψηφιακά, καταγραφικά πίεσης | [+800 έως +1200] hPa | 0,4 hPa | Σύμφωνα με την οδηγία DKD-R 6-1 03/2014. |
| Ηλεκτρικές Μετρήσεις |
| Τάση DC (Παραγωγή) / Μετρητικά όργανα Συνεχούς Τάσης (DC) | [0 έως 200] mV | 4,2 μV + 23·10-6·V | Σύμφωνα με την οδηγία EURAMET cg-15 v.3.0 : 2015. Με τη χρήση πρότυπου multifunction calibrator. |
|  | (0,2 έως 2] V | 10,2 μV + 22,9·10-6·V |  |
|  | (2 έως 20] V | 92 μV + 18,3·10-6·V |  |
|  | (20 έως 200] V | 1,33 mV + 21,2·10-6·V |  |
|  | (200 έως 1025] V | 11,6 mV + 21·10-6·V |  |
| Τάση AC (Παραγωγή) / Μετρητικά όργανα Εναλλασσόμενης Τάσης (AC) | (0 έως 200] mV |  | Σύμφωνα με την οδηγία EURAMET cg-15 v.3.0 : 2015. Με τη χρήση πρότυπου multifunction calibrator. |
|  | [10 έως 45) Hz | 90 μV + 15,5·10-4·V |  |
|  | [45 έως 1000) Hz | 74 μV + 1,8·10-4·V |  |
|  | [1 έως 20) kHz | 81 μV + 4,97·10-4·V |  |
|  | [20 έως 100) kHz | 2,6 mV |  |
|  | [100 έως 500] kHz | 3 mV |  |
|  | (0,2 έως 2] V |  |  |
|  | [10 έως 45) Hz | 0,66 mV + 15,8·10-4·V |  |
|  | [45 έως 1000) Hz | 0,68 mV + 1,4·10-4·V |  |
|  | [1 έως 20) kHz | 0,67 mV + 3,8·10-4·V |  |
|  | [20 έως 100) kHz | 26 mV |  |
|  | [100 έως 500] kHz | 28 mV |  |
|  | (2 έως 20] V |  |  |
|  | [10 έως 45) Hz | 6,7 mV + 15,7·10-4·V |  |
|  | [45 έως 1000) Hz | 7,65 mV + 1,18·10-4·V |  |
|  | [1 έως 20) kHz | 7,63 mV + 2,7·10-4·V |  |
|  | [20 έως 100] kHz | 45 mV + 15,1·10-4·V |  |
|  | (20 έως 200] V |  |  |
|  | [10 έως 45) Hz | 200 mV |  |
|  | [45 έως 1000) Hz | 180 mV |  |
|  | [1 έως 20] kHz | 174 mV + 3,3·10-4·V |  |
|  | (200 έως 1020] V |  |  |
|  | [10 έως 45) Hz | 518 mV + 1,6·10-4·V |  |
|  | [45 έως 1000) Hz | 530 mV + 0,9·10-4·V |  |
|  | [1 έως 10] kHz | 492 mV + 3,93·10-4·V |  |
| Ένταση DC (Παραγωγή) / Μετρητικά όργανα Συνεχούς Ρεύματος (DC) | [0 έως 200] μA | 35 nA + 75·10-6·I | Σύμφωνα με την οδηγία EURAMET cg-15 v.3.0 : 2015. Με τη χρήση πρότυπου multifunction calibrator. |
|  | (0,2 έως 2] mA | 57,2 nA + 60,9·10-6·I |  |
|  | (2 έως 20] mA | 0,44 μA + 34,1·10-6·I |  |
|  | (20 έως 200] mA | 6,5 μA + 37,5·10-6·I |  |
|  | (0,2 έως 2] A | 0,108 mA + 56·10-6·I |  |
|  | (2 έως 30] A | 5,04 mA + 172·10-6·I |  |
| Ένταση DC (Παραγωγή) / Αμπεροτσιμπίδες Συνεχούς Ρεύματος (DC) | [1 έως 60] A | 0,0082 A + 5,6·10-3·I | Σύμφωνα με την οδηγία EURAMET cg-15 v.3.0 : 2015. Με τη χρήση πρότυπου multifunction calibrator. |
|  | (60 έως 220] A | 0,15 A + 6,7·10-3·I |  |
|  | (220 έως 1500] A | 0,57 A + 5,3·10-3·I |  |
| Ένταση AC (Παραγωγή) / Μετρητικά όργανα Εναλλασσόμενου Ρεύματος (AC) | [20 έως 200] μA |  | Σύμφωνα με την οδηγία EURAMET cg-15 v.3.0 : 2015. Με τη χρήση πρότυπου multifunction calibrator. |
|  | [10 έως 45) Hz | 393 nA + 1,34·10-3·I |  |
|  | [45 έως 1000) Hz | 460 nA |  |
|  | [1 έως 10] kHz | 0,36 μA + 10·10-3·I |  |
|  | (0,2 έως 2] mA |  |  |
|  | [10 έως 45) Hz | 2,7 μA + 0,95·10-3·I |  |
|  | [45 έως 1000) Hz | 3 μA |  |
|  | [1 έως 10] kHz | 2,3 μA + 4,87·10-3·I |  |
|  | (2 έως 20] mA |  |  |
|  | [10 έως 45) Hz | 25,9 μA + 1,01·10-3·I |  |
|  | [45 έως 1000) Hz | 29 μA |  |
|  | [1 έως 10] kHz | 24,6 μA + 3,08·10-3·I |  |
|  | (20 έως 200] mA |  |  |
|  | [10 έως 45) Hz | 260 μA + 1·10-3·I |  |
|  | [45 έως 1000) Hz | 290 μA |  |
|  | [1 έως 10] kHz | 250 μA + 3,05·10-3·I |  |
|  | (0,2 έως 2] A |  |  |
|  | [10 έως 45) Hz | 2,6 mA + 0,95·10-3·I |  |
|  | [45 έως 1000) Hz | 3 mA |  |
|  | [1 έως 5] kHz | 2,4 mA + 3,9·10-3·I |  |
|  | (2 έως 30] A |  |  |
|  | [10 έως 45) Hz | 26 mA + 0,97·10-3·I |  |
|  | [45 έως 99) Hz | 23,1 mA + 1,87·10-3·I |  |
|  | [100 έως 1000] Hz | 25,3 mA + 1,8·10-3·I |  |
| Ένταση AC (Παραγωγή) / Αμπεροτσιμπίδες Εναλλασσόμενου Ρεύματος (AC) (30 – 60Hz) | [1 έως 60] A | 0,0082 A + 5,7·10-3·I | Σύμφωνα με την οδηγία EURAMET cg-15 v.3.0 : 2015. Με τη χρήση πρότυπου multifunction calibrator. |
|  | (60 έως 220] A | 0,21 A + 6,9·10-3·I |  |
|  | (220 έως 1500] A | 1,2 A + 5·10-3·I |  |
| Αντίσταση DC 2 αγωγών (Παραγωγή) / Μετρητικά όργανα Αντίστασης | 0,2 Ω | 5,9 mΩ | Σύμφωνα με την οδηγία EURAMET cg-15 v.3.0 : 2015. Με τη χρήση πρότυπου multifunction calibrator. |
|  | 0,3 Ω | 5,9 mΩ |  |
|  | 1 Ω | 5,9 mΩ |  |
|  | 10 Ω | 6,7 mΩ |  |
|  | 100 Ω | 10 mΩ |  |
|  | 1 kΩ | 0,079 Ω |  |
|  | 10 kΩ | 0,79 Ω |  |
|  | 100 kΩ | 7,4 Ω |  |
|  | 1 MΩ | 0,13 kΩ |  |
|  | 10 MΩ | 3,2 kΩ |  |
|  | 100 MΩ | 370 kΩ |  |
|  | 1 GΩ | 8,3 MΩ |  |
| Αντίσταση DC 4 αγωγών (Παραγωγή) / Μετρητικά όργανα Αντίστασης | 100 mΩ | 5,8 mΩ | Σύμφωνα με την οδηγία EURAMET cg-15 v.3.0 : 2015. Με τη χρήση πρότυπου multifunction calibrator. |
|  | 1 Ω | 5,9 mΩ |  |
|  | 10 Ω | 6,6 mΩ |  |
|  | 100 Ω | 9,9 mΩ |  |
|  | 1 kΩ | 0,079 Ω |  |
|  | 10 kΩ | 0,79 Ω |  |
|  | 100 kΩ | 7,4 Ω |  |

*   	Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

** Οι τιμές αβεβαιότητας εκτιμήθηκαν υποθέτοντας ένα φασματοφωτόμετρο με διαχωριστική ικανότητα 0,1 mAU.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Οδός Κοργιαλενίου 20, Αμπελόκηποι, Αθήνα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Κωνσταντίνος Χατζούδης, Γεώργιος Χατζούδης, Δημήτρης Τέντας, Ελένη Χατζούδη, Χρυσόστομος Σιοπέ, Βασιλική Παρασκευοπούλου.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 3.11.2020.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 426-6 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 6.05.2024.

Αθήνα,  9 Φεβρουαρίου 2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

Είναι όντως Pt1000; ¨η μήπως Pt100;