Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα F2/5 του Πιστοποιητικού Αρ. 1116-3 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Διακριβώσεων της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (Ε.Α.Β.) Α.Ε. |
| --- |
| Αντικείμενο Διακρίβωσης / Παράμετροι | Περιοχή Μέτρησης | Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| Διαστασιακές μετρήσεις |
| Μήκος/ Πρότυπα πλακίδια ορθογωνικής διατομής από Καρβίδιο του χρωμίου (Croblox) | [0,5 εως 25] mm | 0,10 μm | Διακρίβωση με χρήση Master Gauge Blocks & Μηχανικού Συγκριτή |
|  | (25 εως 50] mm | 0,14 μm |  |
|  | (50 εως 75] mm | 0,19 μm |  |
|  | (75 εως 100] mm | 0,23 μm |  |
| Μήκος/ Πρότυπα πλακίδια ορθογωνικής διατομής από: Χάλυβα | [0,5 εως 25] mm | 0,12 μm |  |
|  | (25 εως 50] mm | 0,17 μm |  |
|  | (50 εως 75] mm | 0,23 μm |  |
|  | (75 εως 100] mm | 0,28 μm |  |
| Μήκος/ Αναλογικά μικρόμετρα (Vernier) με ελάχιστη υποδιαίρεση: 0.001 in ή 0.0001 in | [0 εως 5] in | 660 μin (ελάχιστη υποδιαίρεση 0,001 in) 150 μin (ελάχιστη υποδιαίρεση 0,0001 in) | Διακριβωση με χρήση Master Gauge Blocks & Optical Flats |
| Μήκος/ Ψηφιακά μικρόμετρα με ελάχιστη υποδιαίρεση: 0.00005 in | [0 εως 1] in | 40 μin |  |
|  | (1 εως 4] in | 111 μin |  |
|  | (4 εως 5] in | 140 μin |  |
| Μήκος/ Ψηφιακά παχύμετρα με ελάχιστη υποδιαίρεση: 0.0005 in ή 0.010 mm | [0 εως 6] in | 0,00033 in ή 0,0060 mm | Διακριβωση με χρήση Master Gauge Blocks |
| Μήκος/ Αναλογικά παχύμετρα με ελάχιστη υποδιαίρεση: 0.001 in ή 0.025 mm |  | 0,00067 in ή 0,011 mm |  |
| Μήκος/ Ωρολογιακά παχύμετρα με ελάχιστη υποδιαίρεση: 0.001 in |  | 0,00042 in |  |

| Αντικείμενο Διακρίβωσης / Παράμετροι | Περιοχή Μέτρησης | Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Ηλεκτρικές μετρήσεις |
| Τάση DC / Πρότυπα μεταφοράς τάσης DC | 1 V | 2,0 · 10-6 V | Συγκριτική μέθοδος διακρίβωσης με χρήση πρότυπης πηγής DC τάσης και null detector |
|  | 1,018 V | 2,0 · 10-6 V |  |
|  | 1,019 V | 2,0 · 10-6 V |  |
|  | 10 V | 18 · 10-6 V |  |
| Τάση DC / Μετρητικά όργανα τάσης DC | [0 εως 100] mV | 6,0 · 10-7 V | Σύμφωνα με την οδηγία: Euramet cg-15 v.3.0:2015, με τη χρήση πρότυπου multifunction calibrator. |
|  | (0,1 εως 1] V | 3,5 · 10-6 V |  |
|  | (1 εως 10] V | 24 · 10-6 V |  |
|  | (10 εως 100] V | 500 · 10-6 V |  |
|  | (100 εως 1000] V | 3,0 · 10-3 V |  |
| Τάση ΑC / Μετρητικά όργανα τάσης AC | [0 εως 100] mV | / |  | Σύμφωνα με την οδηγία: Euramet cg-15 v.3.0:2015, με τη χρήση πρότυπου multifunction calibrator. |
|  |  | [40 εως 1000] Hz | 17 · 10-6 V |  |
|  |  | (1 εως 20] KHz | 16 · 10-6 V |  |
|  |  | (20 εως 100] KHz | 70 · 10-6 V |  |
|  | (0.1 εως 1] V | / |  |  |
|  |  | [40 εως 1000] Hz | 55 · 10-6 V |  |
|  |  | (1 εως 20] KHz | 54 · 10-6 V |  |
|  |  | (20 εως 100] KHz | 57· 10-6 V |  |
|  | (1 εως 10] V | / |  |  |
|  |  | [40 εως 1000] Hz | 595 · 10-6 V |  |
|  |  | (1 εως 20] KHz | 600 · 10-6 V |  |
|  |  | (20 εως 100] KHz | 700 · 10-6 V |  |
|  | (10 εως 100] V | / |  |  |
|  |  | [40 εως 1000] Hz | 4,5 · 10-3 V |  |
|  |  | (1 εως 20] KHz | 4,0 · 10-3 V |  |
|  |  | (20 εως 100] KHz | 8,0 · 10-3 V |  |
|  | (100 εως 600]V | / |  |  |
|  |  | [40 εως 1000] Hz | 55 · 10-3 V |  |
| Ένταση ρεύματος DC / Μετρητικά όργανα έντασης DC | [0,1 εως 10] mA | 0,2 · 10-6 A | Σύμφωνα με την οδηγία: Euramet cg-15 v.3.0:2015, με τη χρήση πρότυπου multifunction calibrator. |
|  | (10 εως 100] mA | 3,0 · 10-6 A |  |
|  | (0,1 εως 1] A | 38 · 10-6 A |  |
|  | (1 εως 2] A | 93 · 10-6 A |  |
| Ένταση ρεύματος AC / Μετρητικά όργανα έντασης AC | 0 mA εως 1 A | / |  | Σύμφωνα με την οδηγία: Euramet cg-15 v.3.0:2015, με τη χρήση πρότυπου multifunction calibrator. |
|  |  | [40 εως 1000] Hz | 320 · 10-6 A |  |
| Εκτροπέας ρεύματος (Current shunt) | 0,001 Ω | 0,2 · 10-6 Ω | Συγκριτική μέθοδος διακρίβωσης με χρήση πρότυπου current shunt και ψηφιακού πολυμέτρου. |
|  | 0,01 Ω | 0,50 · 10-6 Ω |  |
|  | 0,1 Ω | 2,8 · 10-6 Ω |  |
| Αντίσταση/ Διακρίβωση αντιστάσεων (αντιστατών) | 1 Ω | 15 · 10-6 Ω | Συγκριτική μέθοδος διακρίβωσης με χρήση πρότυπης αντίστασης και ψηφιακού πολυμέτρου. |
|  | 10 Ω | 3,0 · 10-2 Ω | Συγκριτική μέθοδος διακρίβωσης με χρήση πρότυπων αντιστάσεων και Ratio bridge. |
|  | 100 Ω | 3,0 · 10-2 Ω |  |
|  | 1 kΩ | 3,0 · 10-2 Ω |  |
|  | 10 kΩ | 3,0 · 10-2 Ω |  |
|  | 100 kΩ | 24 · 10-2 Ω |  |
|  | 1 MΩ | 2,6 Ω |  |
|  | 10 MΩ | 30 Ω |  |

| Αντικείμενο Διακρίβωσης / Παράμετροι | Περιοχή Μέτρησης | Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Αντίσταση / Μετρητικά όργανα αντίστασης | [10 εως 100] Ω | 1,0 · 10-3 Ω | Σύμφωνα με την οδηγία: Euramet cg-15 v.3.0:2015, με τη χρήση πρότυπου multifunction calibrator. |
|  | (0,1 εως 1] kΩ | 7,5 · 10-3 Ω |  |
|  | (1 εως 10] kΩ | 170 · 10-3 Ω |  |
|  | (10 εως 100] kΩ | 2,5 Ω |  |
|  | (0,1 εως 1] MΩ | 27 Ω |  |
|  | (1 εως 10] MΩ | 620 Ω |  |

* Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Σχηματάρι, Βοιωτία.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Κ. Βεχλιβάνος,  Μ. Καρκαλέτση

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 23.05.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1116-3, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 26.02.2026.

Αθήνα, 03.07.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.