Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/5 του Πιστοποιητικού Αρ. 1192-2

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Διακριβώσεων

της

ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

(ΖΥΓΙSIS)

| Αντικείμενο Διακρίβωσης / Παράμετροι | Περιοχή Μέτρησης | Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Μετρήσεις Μάζας |
| Πρότυπα μάζας |  |  | Δυνατότητα διακρίβωσης προτύπων μάζας κατά OIML R-111-1:2004 |
|  | 100 g | 15 mg | Μέχρι και κλάση Μ3 |
|  | 200 g | 30 mg | >> Μ3 |
|  | 500 g | 25 mg | >> Μ2 |
|  | 1 kg | 16 mg | >> Μ1 |
|  | 2 kg | 30 mg | >> Μ1 |
|  | 5 kg | 25 mg | >> F2 |
|  | 10 kg | 50 mg | >> F2 |
|  | 20 kg | 100 mg | >> F2 |
|  | 50 kg | 250 mg | >> M1 |
|  | 100 kg | 1,6 g | >> M1 |
|  | 200 kg | 3,0 g | >> M1 |
|  | 500 kg | 25 g | >> M2 |
|  | 1000 kg | 50 g | >> M2 |
| Όργανα ζύγισης μη-αυτόματης λειτουργίας | 100 g | 0,17 mg | Σύμφωνα με την Οδηγία EURAMET cg-18 v4.0 (11/2015) Η διακρίβωση εκτελείται επί τόπου. Διαθέσιμα πρότυπα μάζας κλάσης OIML : F1 100g – 5kg, Μέγιστο συνολικό διαθέσιμο φορτίο: 10 kg F1: 10 kg F1: 20 kg F2: 20 kg (10 τμχ), Μέγιστο συνολικό διαθέσιμο φορτίο: 200 kg M1: 50 kg (2 τμχ), Μέγιστο συνολικό διαθέσιμο φορτίο: 100 kg M1: 100 kg (2 τμχ), Μέγιστο συνολικό διαθέσιμο φορτίο: 200 kg M1: 200 kg (5 τμχ), Μέγιστο συνολικό διαθέσιμο φορτίο: 1000 kg M2: 500 kg (2 τμχ), Μέγιστο συνολικό διαθέσιμο φορτίο: 1000 kg M2: 1000 kg (10 τμχ), Μέγιστο συνολικό διαθέσιμο φορτίο: 10000 kg |
|  | 200 g | 0,30 mg |  |
|  | 500 g | 0,80 mg |  |
|  | 1 kg | 1,6 mg |  |
|  | 2 kg | 3,1 mg |  |
|  | 5 kg | 8,3 mg |  |
|  | 10 kg | 16 mg |  |
|  | 20 kg | 30 mg |  |
|  | 50 kg | 0,25 g |  |
|  | 100 kg | 0,50 g |  |
|  | 200 kg | 1,0 g |  |
|  | 500 kg | 8,0 g |  |
|  | 1000 kg | 50 g |  |
|  | [1000 kg έως 12000 kg] | 50 g έως 600 g |  |
|  | [12000 kg έως 60000 kg] | (kg) Ι: ένδειξη φορτίου σε kg d: διακριτική ικανότητα σε kg n: πλήθος υποκατάστατων φορτίων και μάζας αναφοράς mcl. | Σύμφωνα με την οδηγία EURAMET/cg-18/v.04 (11/2015) με χρήση υποκατάστατων φορτίων. Η διακρίβωση εκτελείται επί τόπου. |

* Όπου η διευρυμένη αβεβαιότητα (με πιθανότητα κάλυψης 95 %) συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

Η Μετρητική Ικανότητα Διακρίβωσης - Calibration & Measurement Capability (CMC), περιλαμβάνει το μετρούμενο μέγεθος, το εύρος μέτρησης και την αβεβαιότητα μέτρησης και εκφράζει τη μικρότερη αβεβαιότητα μέτρησης που μπορεί να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια μίας διακρίβωσης.

Διεύθυνση μονίμων εγκαταστάσεων εργαστηρίου: Αμπελότοποι Νο.715- Λάκκωμα, 63080 Χαλκιδική.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Αθανάσιος Κανούλας, Ελευθέριος Τσαουσίδης.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 18.01.2024.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1192-2, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 20.01.2029.

Αθήνα, 12.02.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.