Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/14 του Πιστοποιητικού Αρ. 186-7

| ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Διακριβώσεων Τεχνολογίες Διακριβώσεων ΙΚΕ (CPT IKE) |
| --- |
| Αντικείμενο Διακρίβωσης / Παράμετροι | Περιοχή Μέτρησης | Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| Πρότυπα μάζας |  |  | Δυνατότητα διακρίβωσης πρότυπων βαρών κατά OIML R 111: |
|  | 1 mg | 18 μg | μέχρι και κλάση F2 |
|  | 2 mg | 18 μg | ,, F2 |
|  | 5 mg | 18 μg | ,, F2 |
|  | 10 mg | 18 μg | ,, F2 |
|  | 20 mg | 18 μg | ,, F2 |
|  | 50 mg | 18 μg | ,, F2 |
|  | 100 mg | 18 μg | ,, F2 |
|  | 200 mg | 19 μg | ,, F1 |
|  | 500 mg | 19 μg | ,, F1 |
|  | 1 g | 19 μg | ,, F1 |
|  | 2 g | 19 μg | ,, F1 |
|  | 5 g | 19 μg | ,, F1 |
|  | 10 g | 19 μg | ,, F1 |
|  | 20 g | 20 μg | ,, F1 |
|  | 50 g | 25 μg | ,, F1 |
|  | 100 g | 40 μg | ,, F1 |
|  | 200 g | 50 μg | ,, F1 |
|  | 500 g | 0,12 mg | ,, F1 |
|  | 1 kg | 1,2 mg | ,, F1 |
|  | 2 kg | 1,3 mg | ,, F1 |
|  | 5 kg | 1,6 mg | ,, F1 |
|  | 10 kg | 2,3 mg | ,, F1 |
|  | 20 kg | 0,3 g | ,, M1 |
|  | 50 kg | 0,9 g | ,, M2 |

| Αντικείμενο Διακρίβωσης / Παράμετροι | Περιοχή Μέτρησης | Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Ηλεκτρονικά όργανα ζύγισης μη-αυτόματης λειτουργίας | 1 mg | 2,9 μg | Διακρίβωση σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ι.Μ. ΜΜ-ΜΑ-01a-v.02:2007 και την Τεχνική Οδηγία EURAMET cg-18 ver 4.0 Χρήση προτύπων σταθμών OIML R 111 κλάση: Ε2 στο εύρος 1 mg…5 kg. Μέγιστο διαθέσιμο φορτίο (max grouped load 8.8 kg) F1 στο εύρος 1 g…50 kg. Μέγιστο διαθέσιμο φορτίο (max grouped load 100 kg) M2 στο εύρος 10 kg…50 kg. Μέγιστο διαθέσιμο φορτίο (max grouped load 400 kg) Όλες οι διακριβώσεις πραγματοποιούνται επί τόπου |
|  | 2 mg | 2,9 μg |  |
|  | 5 mg | 3,1 μg |  |
|  | 10 mg | 3,1 μg |  |
|  | 20 mg | 3,1 μg |  |
|  | 50 mg | 3,2 μg |  |
|  | 100 mg | 7,3 μg |  |
|  | 200 mg | 7,6 μg |  |
|  | 500 mg | 8,1 μg |  |
|  | 1 g | 9,2 μg |  |
|  | 2 g | 9,0 μg |  |
|  | 5 g | 12 μg |  |
|  | 10 g | 14 μg |  |
|  | 20 g | 26 μg |  |
|  | 50 g | 27 μg |  |
|  | 100 g | 35 μg |  |
|  | 200 g | 0,14 mg |  |
|  | 500 g | 0,20 mg |  |
|  | 1 kg | 0,32 mg |  |
|  | 2 kg | 1,5 mg |  |
|  | 5 kg | 2,0 mg |  |
|  | (5 έως 100] kg | 2,4 ∙ 10-6 |  |
|  | (100 έως 400] kg | 2,3 ∙ 10-4 |  |
|  | (400 έως 4.000) kg | (1,2 kg + 4,50∙10-5∙m)∙Ν | Διακρίβωση σύμφωνα με την Τεχνική Οδηγία EURAMET cg-18 ver 4.0 Μέγιστο διαθέσιμο φορτίο προτύπων μαζών : 400 kg m : φορτίο προτύπων μαζών σε kg N : λόγος της τρέχουσας τιμής φορτίου ελέγχου προς το φορτίο προτύπων μαζών (m) Όλες οι διακριβώσεις πραγματοποιούνται επί τόπου |
| Ζυγιστικά συστήματα βιομηχανικών διεργασιών | (1 έως 3000) kg | 1,16∙10-3 | Στατική διακρίβωση σύμφωνα με την οδηγία WG00496 του Measurement and Control Institute: “A code of practice for the calibration of industrial process Weighing Systems: 2011” Μέγιστο διαθέσιμο φορτίο προτύπων μαζών 3000 kg |
| Μηχανές δοκιμών σε θλίψη | [ 0,5 έως 5] kN | 0,13 % | Μηχανές τάξης 0.5 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7500-1: 2016 |
|  | (5 έως 15] kN | 0,22 % | Μηχανές τάξης 1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7500-1: 2016 |
|  | (15 έως 50] kN | 0,17 % | Μηχανές τάξης 0.5 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7500-1: 2016 |
|  | (200 έως 2000] kN | 0,25 % | Μηχανές τάξης 1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7500-1: 2016 |
|  |  |  | Όλες οι διακριβώσεις πραγματοποιούνται επί τόπου |
| Μηχανές Θραύσης Δοκιμίων Σκυροδέματος |  |  |  |
| - Ένδειξη δύναμης | (200 έως 2700) kN | 0.15 % | Μηχανές Τάξης 1 κατά ΕΝ 12390-4: 2019 |
| - Μεταφορά Δύναμης | (200 έως 2700) kN | 0,01 | Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12390-4: 2019 |
|  |  |  | Όλες οι διακριβώσεις πραγματοποιούνται επί τόπου |
| Μήκος/ Παχύμετρα: |  |  |  |
| Α) Αναλογικά / υποδιαίρεση 20 μm | (0 έως 500) mm | 12 μm | VDI/VDE/DGQ 2618 part 9.1: 2006 ή/και ISO 13385-1:2019 |
| Β) Αναλογικά / υποδιαίρεση 50 μm | (0 έως 500) mm | 29 μm |  |
| Γ) Αναλογικά / υποδιαίρεση 100 μm | (0 έως 500) mm | 57 μm |  |
| Δ) Ψηφιακά / υποδιαίρεση 10 μm | (0 έως 500) mm | 6 μm |  |
| Μήκος/ Εξωτερικά μικρόμετρα άξονα: |  |  |  |
| Α) Αναλογικά & Ψηφιακά / υποδιαίρεση 10 μm | (0 έως 25) mm | 5,7 μm | VDI/VDE/DGQ 2618 part 10.1: 2001 |
| Β) Αναλογικά & Ψηφιακά / υποδιαίρεση 1 μm | (0 έως 25) mm | 0,6 μm |  |
| Μήκος/ Κόσκινα: |  |  |  |
| Συρμάτινου πλέγματος | (0.020 έως 125) mm | (3,1 – 5,8) μm | ASTM E11: 2020 |
| Μεταλλικού συρμάτινου πλέγματος | (0.180 έως 125) mm | (3,1 – 5,8) μm | ISO 3310-1: 2016 |
| Διάτρητης μεταλλικής πλάκας (κυκλικών οπών) | (1 έως 125) mm | (3,5 – 5,9) μm | ISO 3310-2: 2013 (εξαιρείται το πάχος της διάτρητης πλάκας και το μέγεθος του πλαισίου) |
| Διάτρητης μεταλλικής πλάκας (τετραγωνικών οπών) | (4 έως 125) mm | (3,5 – 5,9) μm |  |

| Αντικείμενο Διακρίβωσης / Παράμετροι | Περιοχή Μέτρησης | Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Θερμόμετρα άμεσης ανάγνωσης, αναλογικά και ψηφιακά | 0 oC | 0,045 oC | Εσωτερική μέθοδος Ο-50 με χρήση λουτρού και θερμομέτρου αντίστασης λευκόχρυσου |
|  | 30 oC έως 90 oC | 0,045 oC |  |
| Θερμόμετρα διαστολής υγρού ολικής βύθισης | 0 oC | 0,045 oC | Εσωτερική μέθοδος Ο-50 με χρήση λουτρού και θερμομέτρου αντίστασης λευκόχρυσου |
|  | 30 oC έως 90 oC | 0,045 oC |  |
| Αναλογικά και ψηφιακά θερμόμετρα χώρου και καταγραφικά θερμοκρασίας | -20 οC έως +80 οC | 0,42οC | Εσωτερική μέθοδος Ο-40 με χρήση κλιματικού θαλάμου και θερμομέτρου αντίστασης λευκόχρυσου. |
| Θάλαμοι ελεγχόμενης θερμοκρασίας όγκου έως 2000 l (κλίβανοι, αυτόκαυστα, ψυγεία, καταψύκτες, θάλαμοι ελεγχόμενων περιβαλλοντικών συνθηκών) | -20 οC έως +200 οC | 0,40 oC | DKD-R 5-7 09/2018 Η διακρίβωση μπορεί να γίνει επί τόπου. |
| Αναλογικά, ψηφιακά υγρασιόμετρα και καταγραφικά σχετικής υγρασίας | 40 %rh έως 95 %rh στους 20 0C | 3,5 % rh | Εσωτερική μέθοδος Ο-40 με τη χρήση περιβαλλοντικού θαλάμου και υγρασιομέτρου υγρού – ξηρού βολβού |
| Πίεση/ Όργανα μέτρησης σχετικής πίεσης αερίου μέσου, άμεσης ανάγνωσης / Αναλογικά & ψηφιακά | (0.1 έως 2) Mpa | 35 hPa | Με χρήση μετρητή άμεσης ανάγνωσης Μέθοδος διακρίβωσης βασισμένη στη σύσταση DKD R-6-1: 2014 |
|  | (2 έως 10) Mpa | 40 hPa |  |
|  | (10 έως 40) Mpa | 120 hPa |  |

* Όπου η διευρυμένη αβεβαιότητα (με πιθανότητα κάλυψης 95% συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης,

είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

Η Μετρητική Ικανότητα Διακρίβωσης- Calibration & Measurement Capability (CMC), περιλαμβάνει το μετρούμενο

μέγεθος, το εύρος μέτρησης και την αβεβαιότητα μέτρησης και εκφράζει τη μικρότερη αβεβαιότητα μέτρησης που

μπορεί να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια μίας διακρίβωσης.

Διεύθυνση μονίμων εγκαταστάσεων εργαστηρίου: ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου, Κιλκίς.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ε. Γαλανόπουλος, Κ. Ζεϊμπέκης, Κ. Καραμπέτη, Γ. Γελαστόπουλος.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 11.04.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 186-7, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 25.11.2024.

Αθήνα,  10.10.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

# Text boxes

Μετρήσεις μάζας

Μετρήσεις Δύναμης

Διαστασιακές μετρήσεις

Μετρήσεις Θερμοκρασίας

Μετρήσεις Σχετικής Υγρασίας

Μετρήσεις Πίεσης