Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.

Παράρτημα F2/19 του Πιστοποιητικού Αρ. 196-7

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου της ‘Υπηρεσίες Διακριβώσεων & Ποιότητας Α.Ε. – CQS’ για τη διενέργεια διακριβώσεων

| Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Μετρήσεις μάζας |
| Μάζα / Πρότυπα μάζας | 1 mg | 0,015 mg | Δυνατότητα διακρίβωσης πρότυπων βαρών μέχρι και: Κλάση F2 κατά OIML |
|  | 2 mg | 0,015 mg | `` F2 `` `` |
|  | 5 mg | 0,015 mg | `` F2 `` `` |
|  | 10 mg | 0,015 mg | `` F2 `` `` |
|  | 20 mg | 0,015 mg | `` F2 `` `` |
|  | 50 mg | 0,015 mg | `` F2 `` `` |
|  | 100 mg | 0,016 mg | `` F1 `` `` |
|  | 200 mg | 0,020 mg | `` F1 `` `` |
|  | 500 mg | 0,025 mg | `` F1 `` `` |
|  | 1 g | 0,03 mg | `` F1 `` `` |
|  | 2 g | 0,04 mg | `` F1 `` `` |
|  | 5 g | 0,05 mg | `` F1 `` `` |
|  | 10 g | 0,06 mg | `` F1 `` `` |
|  | 20 g | 0,08 mg | `` F1 `` `` |
|  | 50 g | 0,10 mg | `` F1 `` `` |
|  | 100 g | 0,16 mg | `` F1 `` `` |
|  | 200 g | 0,3 mg | `` F1 `` `` |
|  | 500 g | 2,5 mg | `` F2 `` `` |
|  | 1 kg | 1,6 mg | `` F1 `` `` |
|  | 2 kg | 30 mg | `` M1 `` `` |
|  | 5 kg | 80 mg | `` M1 `` `` |
|  | 10 kg | 160 mg | `` M1 `` `` |
|  | 20 kg | 300 mg | `` M1 `` `` |
|  | 50 kg | 2500 mg | `` M2 `` `` |
|  | 100 kg | 5000 mg | `` M2 `` `` |
|  | 200 kg | 10 g | `` M2 `` `` |
|  | 500 kg | 25 g | `` M2 `` `` |
|  | 1000 kg | 50 g | `` M2 `` `` |
|  | 2000 kg | 100 g | `` M2 `` `` |
| Μάζα / Όργανα ζύγισης μη-αυτόματης λειτουργίας | 1 mg | 0,0086 mg | Διαθέσιμα πρότυπα: OIML Class E2: 1mg – 200g, Μέγιστο συνολικό διαθέσιμο φορτίο (max grouped load) 610g OIML Class F1: 10g – 1kg, Μέγιστο συνολικό διαθέσιμο φορτίο (max grouped load) 2,1kg OIML Class F2: 1g – 5kg Μέγιστο συνολικό διαθέσιμο φορτίο (max grouped load) 22,2kg OIML Class M1: 5kg – 20kg Μέγιστο συνολικό διαθέσιμο φορτίο (max grouped load) 120kg OIML Class M1: πρότυπα 20kg Μέγιστο συνολικό διαθέσιμο φορτίο (max grouped load) 1000kg OIML Class M1: πρότυπα 100kg, 200kg, 500kg, 1000kg OIML Class M2 2 x 1000kg, 10 x 2000kg Μέγιστο συνολικό διαθέσιμο φορτίο (max grouped load) 22000kg Η διακρίβωση γίνεται επί τόπου, σύμφωνα με την Τεχνική Οδηγία EURAMET cg-18 v4.0 (11/2015) “Guidelines on the Calibration of Non-Automatic Weighing Instruments”. Όλες οι διακριβώσεις πραγματοποιούνται επί τόπου |
|  | 2 mg | 0,0086 mg |  |
|  | 5 mg | 0,0086 mg |  |
|  | 10 mg | 0,0087 mg |  |
|  | 20 mg | 0,0092 mg |  |
|  | 50 mg | 0,0098 mg |  |
|  | 100 mg | 0,011 mg |  |
|  | 200 mg | 0,012 mg |  |
|  | 500 mg | 0,014 mg |  |
|  | 1 g | 0,016 mg |  |
|  | 2 g | 0,021 mg |  |
|  | 5 g | 0,023 mg |  |
|  | 10 g | 0,028 mg |  |
|  | 20 g | 0,040 mg |  |
|  | 50 g | 0,043 mg |  |
|  | 100 g | 0,07 mg |  |
|  | 200 g | 0,14 mg |  |
|  | 500 g | 0,35 mg |  |
|  | 1 kg | 2,4 mg |  |
|  | [2 έως 10] kg | 7·10-6 |  |
|  | 20 kg | 420 mg |  |
|  | [50 έως 1.100] kg | 8,6·10-5 |  |
|  | (1.000 έως 20.000] kg | d = 1 kg 2,7·10-4 |  |
|  | 20.000 kg d = 1 kg d = 10 kg | 5,4 kg 9,6 kg | Η διακρίβωση γίνεται επί τόπου, σύμφωνα με την Τεχνική Οδηγία EURAMET cg-18 v4.0 (11/2015) “Guidelines on the Calibration of Non-Automatic Weighing Instruments” με χρήση υποκατάστατων φορτίων. Οι διακριβώσεις πραγματοποιούνται επί τόπου |
|  | 40.000 kg d = 1 kg d = 10 kg | 10 kg 18 kg |  |
|  | 60.000 kg d = 1 kg d = 10 kg | 17 kg 25 kg |  |
|  | 80.000 kg d = 1 kg d = 10 kg | 24 kg 32 kg |  |
| Διατάξεις ελέγχου αναρτήσεων οχημάτων | 0 kg έως 1050 kg ανά τροχό | 0,1kg (0,01)% | Σύμφωνα με τις οδηγίες διακρίβωσης του κατασκευαστή MAHA. Η μέθοδος περιλαμβάνει επιπλέον έλεγχο επαλήθευσης της κλίμακας, της έκκεντρης φόρτισης και της επαναληψιμότητας του οργάνου. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει επιτόπου. Διαθέσιμα πρότυπα αναφοράς: Πρότυπα βάρη OIML κλάσης M1: 1kg - 20kg Μέγιστο συνολικό διαθέσιμο φορτίο (max grouped load) 1000 kg |
| Μετρήσεις δύναμης |
| Δύναμη / Μηχανές δοκιμών σε θλίψη | [1 έως 10] kN | 0,12 % | Μηχανές κλάσης 0,5 |
|  | [5 έως 50] kN | 0,12 % | Μηχανές κλάσης 0,5 |
|  | [10 έως 100] kN | 0,12 % | Μηχανές κλάσης 0,5 |
|  | [200 έως 2000] kN | 0,23 % | Μηχανές κλάσης 1 |
|  | [400 έως 2000] kN | 0,17 % | Μηχανές κλάσης 0,5 |
|  |  |  | Διακρίβωση σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7500-1: 2015. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει επί τόπου. |
| Δύναμη / Μηχανές δοκιμών σε εφελκυσμό | [1 έως 10] kN | 0,13 % | Μηχανές κλάσης 0,5 |
|  | [5 έως 50] kN | 0,12 % | Μηχανές κλάσης 0,5 |
|  |  |  | Διακρίβωση σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7500-1: 2015. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει επί τόπου. |
| Δύναμη / Μηχανές δοκιμών σε θλίψη: |  |  | Σύμφωνα με ΕΝ 12390-4. Όλες οι διακριβώσεις μπορούν να γίνουν επί τόπου. |
| - Μεταφορά Δύναμης | 200 kN | 0,02 |  |
|  | [400 έως 2000] kN | 0,01 |  |
| - Ρυθμός φόρτισης μηχανής | 1 έως 100 kN/sec | 1,0 % |  |
| - Επιπεδότητα πλακών | - | 4 μm |  |
| - Σκληρότητα πλακών | [520 έως 800] HLD | 26 HLD |  |
| - Τραχύτητα πλακών | [0,6 έως 4] μm (Ra) | 0,18 μm (Ra) |  |
| Δύναμη / Δυναμομετρικοί Δακτύλιοι, Δακτύλιοι CBR, Δακτύλιοι Marshall | [1 έως 100] kN | 0,12 % | Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7500-1: 2015. Όλες οι διακριβώσεις μπορούν να γίνουν επί τόπου |
| Μετρήσεις ροπής |
| Εργαλεία ροπής, Ροπόκλειδα (ρυθμιζόμενα, σταθερής ροπής, με ένδειξη ροπής) | 6 έως 60 Nm 20 έως 200 Nm 50 έως 1000 Nm | 0,2 % 0,3 % 0,4 % | Σύμφωνα με ISO 6789: 2003, με πρότυπο μετρητή ροπής |
| Μετρήσεις σκληρότητας |
| Σκληρόμετρα Leeb D και Rockwell C | 520 έως 800 HLD 24 έως 65 HRC | 7 έως 10 HLD 1,3 έως 0,45 HRC | Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επιτόπου. |

| Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Μετρήσεις πίεσης |
| Πίεση / Αναλογικά και ψηφιακά όργανα μέτρησης σχετικής πίεσης, άμεσης ανάγνωσης | (0 έως 4) MPa | (0,48 έως 1,4) kPa | Μέσο πίεσης αέριο, σύμφωνα με την οδηγία DKD-R 6-1 03/2014. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. |
|  | (0 έως 60) MPa | 0,024 MPa | Μέσο πίεσης λάδι ή νερό, σύμφωνα με την οδηγία DKD-R 6-1 03/2014. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. |
|  | (-0,1 έως 0,15) MPa | 0,10 kPa | Μέσο πίεσης αέριο, σύμφωνα με την οδηγία DKD-R 6-1 03/2014. |
| Διαστασιακές Μετρήσεις |
| Μήκος / Παχύμετρα ψηφιακά & αναλογικά | (0 έως 1000) mm / d = 10 μm d = 20 μm d = 50 μm d = 100 μm | 6 μm 12 μm 29 μm 58 μm | Σύμφωνα με την οδηγία VDI/VDE/DGO 2618,part 9.1:2006 |
| Μήκος / Εξωτερικά μικρόμετρα άξονα, ψηφιακά & αναλογικά | (0 έως 25) mm / d = 1 μm d = 10 μm | 0,6 μm 6 μm | Σύμφωνα με την οδηγία VDI/VDE/DGO 2618, part 10.1:2001 Με την χρήση προτύπων πλακιδίων και μετρητή μήκους TRIMOS |
|  | (25 έως 125) mm / d = 1 μm d = 10 μm | 0,7 μm 6 μm |  |
|  | (125 έως 500) mm / d = 10 μm d = 100 μm | 7 μm 58 μm |  |
| Μήκος/ Οριζόντιος Μετρητής μήκους (TRIMOS) | (0 έως 500) mm/ d = 1μm | 1μm έως 3μm | Βασίζεται στην οδηγία VDI/VDE/DGO 2618, part 9.1:2006 & 10.1:2001 |
| Μηκυνσιόμετρα ψηφιακά & αναλογικά (μετρητικά ρολόγια) τύπου εμβόλου, μετατροπείς μετατόπισης | 0mm έως 100mm / d = 1 μm d = 10 μm d = 100 μm | 3,5 μm 7 μm 58 μm | Συγκριτική μέτρηση Διακρίβωση στο εργαστήριο |
|  | 0mm έως 100mm / d = 1 μm d = 10 μm d = 100 μm | 1 μm 6 μm 58 μm | Μέτρηση με χρήση προτύπων πλακιδίων. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. |
| Μήτρες για δοκίμια σκυροδέματος (Κυβικές, κυλινδρικές, ορθογώνιες) | Εσωτερικές διαστάσεις Καθετότητα Επιπεδότητα | 9 μm 7 μm 4 μm | Σύμφωνα με EN 12390-1:2012 Έλεγχος pass / fail Έλεγχος pass / fail |
| Κυλινδρικές μήτρες Proctor (Proctor moulds) | Εσωτερική διάμετρος Ύψος: | 9 μm 9 μm | Σύμφωνα με EN 13286-2:2010 |
| Κυλινδρικές μήτρες CBR (CBR moulds) | Εσωτερική διάμετρος Ύψος: | 9 μm 9 μm | Σύμφωνα με EN 13286-47:2012 |
| Κυλινδρικές μήτρες Marshall (Marshall moulds) | Εσωτερική διάμετρος | 9 μm | Σύμφωνα με EN 12697-30:2012 |
| Εγχάρακτοι κανόνες μέτρησης, μετροταινίες, ορειχάλκινες βέργες ύψους στάθμης | [3·(n-1) έως 3·n] m n = 1, 2, 3, … | 50(n+1,4) μm 0,6d (mm) (d ≥ 2mm) | OIML R35-2 §7.5, §7.6 |
| Ηλεκτρονικές βέργες ύψους στάθμης | (0 έως 3,5) m / d = 0,1 mm d = 1 mm | 0,13 mm 0,6 mm | Βασίζεται στην οδηγία OIML R35-2 §7.5, §7.6 |

| Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Μετρητικοί προβολείς / Μικροσκόπια με κλίμακα | 0 έως 300mm d = 0,0001mm d = 0,001mm | 1,7μm 7,5μm (x10 < φακός < x100) | Εσωτερική μέθοδος με χρήση πρότυπων κλίμακων. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. |
|  | 0 έως 2mm/ d = 0,0001mm d = 0,001mm | 0,95μm 7,5μm (x10 < φακός < x100) |  |
| Κόσκινα | 45μm έως 2000μm 1mm έως 125mm | 1,3μm (με φακό x100) 11μm (με φακό x10) | Σύμφωνα με τα πρότυπα: ISO 3310-1:2016 ISO 3310-2:2013 ASTM E11:2020 EN 933-3:2012 ISO 5223:2012 |
| Μετρήσεις συχνότητας / χρόνου |
| Συχνότητα περιστροφής / συχνότητα παλινδρομικής κίνησης Φυγόκεντροι, εκχυλιστήρες, αναμίκτες, αναδευτήρες, δονούμενες τράπεζες | [50 έως 1000) rpm | 0,1 rpm | Εσωτερική μέθοδος με χρήση πρότυπου ταχομέτρου. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. f = συχνότητα περιστροφής σε rpm |
|  | [1.000 έως 5.000) rpm | 0,6 rpm |  |
|  | [5.000 έως 60.000] rpm | 1,8 rpm + 0,01% x f |  |
| Χρονόμετρα ψηφιακά και μηχανικά | Έως 10hr | 0,32sec | Συγκριτική μέθοδος με χρήση πρότυπου χρονομέτρου. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. |
| Μετρήσεις θερμοκρασίας |
| Θερμοκρασία / Αναλογικά, ψηφιακά θερμόμετρα άμεσης ανάγνωσης θερμοκρασίας, καταγραφικά θερμοκρασίας | [-30 έως 0) °C | 0,062 °C | Συγκριτική μέθοδος με χρήση λουτρού και θερμομέτρου αντίστασης λευκόχρυσου. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. |
|  | 0 °C | 0,040 °C |  |
|  | (0 έως 150] °C | 0,046 °C |  |
|  | (150 έως 250] °C | 0,050 °C |  |
|  | (250 έως 400] °C | 0,26 °C | Συγκριτική μέθοδος με χρήση ισοθερμικού ξηρού μπλοκ και θερμομέτρου αντίστασης λευκόχρυσου. |
|  | (400 έως 500] °C | 0,30 °C |  |
|  | (500 έως 600] °C | 0,35 °C |  |
| Θερμοκρασία / Θερμόμετρα διαστολής υγρού ολικής και μερικής βύθισης | [-30 –0) °C | 0,062 °C | Συγκριτική μέθοδος με χρήση λουτρού και θερμομέτρου αντίστασης λευκόχρυσου. |
|  | 0 °C | 0,040 °C |  |
|  | (0 έως 150] °C | 0,046 °C |  |
|  | (150 έως 250] °C | 0,050 °C |  |
| Θερμοκρασία / Θερμόμετρα ψηφιακών μετρητών βάθους | [5 έως 50] °C | 0,08 °C | Συγκριτική μέθοδος με χρήση ισοθερμικής διάταξης και θερμομέτρου αντίστασης λευκόχρυσου. |
| Θερμοκρασία / Αναλογικά, ψηφιακά θερμόμετρα άμεσης ανάγνωσης θερμοκρασίας, Καταγραφικά θερμοκρασίας | [-40 έως 0) °C | 0,17 °C | Συγκριτική μέθοδος με χρήση κλιματικού θαλάμου και θερμομέτρου αντίστασης λευκόχρυσου. |
|  | (0 έως 180] °C | 0,29 °C |  |
| Θερμοκρασία / Αισθητήρες θερμοκρασίας αντίστασης Λευκόχρυσου (iPRT) | [-30 έως 0) °C | 0,077 °C | Μέτρηση της αντίστασης του αισθητήρα με χρήση λουτρού και θερμομέτρου αντίστασης λευκόχρυσου. Σύμφωνα με την οδηγία DKD-R 5-1 02/2009 |
|  | 0 °C | 0,032 °C |  |
|  | (0 έως 150] °C | 0,037 °C |  |
|  | (150 έως 250] °C | 0,042 °C |  |
|  | (250 έως 400] °C | 0,26 °C | Συγκριτική μέθοδος με χρήση ισοθερμικού ξηρού μπλοκ και θερμομέτρου αντίστασης λευκόχρυσου. |
| Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| Θερμοκρασία / Κλιματιστικοί και ισόθερμοι θάλαμοι, Επωαστικοί & εργαστηριακοί κλίβανοι, Ψυγεία, Καταψύκτες, Αυτόκαυστα, Ισοθερμικά λουτρά, όγκου έως 2000 l | [-20 έως 150) °C | 0,19 °C | Σύμφωνα με την οδηγία DKD-R 5-7 07/2004, και ΕΛΟΤ ΕΝ 60068-3-5:2002, με τη χρήση αισθητήρων αντίστασης λευκόχρυσου. Η διακρίβωση διεξάγεται σε ολόκληρο τον θάλαμο (προφίλ) ή σε επιλεγμένα σημεία. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει επί τόπου. |
|  | (150 έως 250] °C | 0,6 °C |  |
| Θερμοκρασία / Κλιματιστικοί και ισόθερμοι θάλαμοι, Επωαστικοί & εργαστηριακοί κλίβανοι, Ψυγεία, Καταψύκτες, Πυραντήρια, Φούρνοι υψηλής θερμοκρασίας, Ισοθερμικά λουτρά, όγκου έως 2000 l | [-20 έως 150) °C | 0,35 °C | Σύμφωνα με την οδηγία DKD-R 5-7 07/2004, και ΕΛΟΤ ΕΝ 60068-3-5:2002, με τη χρήση θερμοζευγών τύπου Κ. Η διακρίβωση διεξάγεται σε ολόκληρο τον θάλαμο (προφίλ) ή σε επιλεγμένα σημεία. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει επί τόπου. |
|  | (150 έως 250] °C | 0,8 °C |  |
|  | (250 έως 500] °C | 1,2 °C |  |
|  | (500 έως 600] °C | 1,3 °C | Με τη χρήση θερμοζευγών τύπου Κ. Η διακρίβωση διεξάγεται σε ολόκληρο τον θάλαμο (προφίλ) ή σε επιλεγμένα σημεία. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει επί τόπου. |
|  | (600 έως 1200] °C | 1,3 °C | Με τη χρήση θερμοζευγών τύπου Κ. Η διακρίβωση διεξάγεται σε επιλεγμένα σημεία του θαλάμου. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει επί τόπου. |
| Θερμοκρασία / Κλιματιστικοί και ισόθερμοι θάλαμοι, Επωαστικοί & εργαστηριακοί κλίβανοι, Ψυγεία, Καταψύκτες, με όγκο μεγαλύτερο από 2000 l | [-20 έως 60] °C | 0,35 °C | Σύμφωνα με την οδηγία ΕΛΟΤ ΕΝ 60068-3-5:2002, με χρήση ψηφιακών καταγραφικών θερμοκρασίας. Η διακρίβωση διεξάγεται σε ολόκληρο τον θάλαμο (προφίλ) ή σε επιλεγμένα σημεία. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει επί τόπου. |
| Θερμοκρασία / Θερμικοί κυκλοποιητές (PCR), Συσκευές προσδιορισμού COD, Συσκευές Kjeldahl, Θερμοστατούμενα block | [-40 έως +150) °C | 0,3 °C | Σύμφωνα με την οδηγία EURAMET/cg-13/v.3.0 (02/2015), με τη χρήση αισθητήρων αντίστασης λευκόχρυσου. Η διακρίβωση διεξάγεται σε ολόκληρο το block ή σε επιλεγμένα σημεία. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. |
|  | (+150 έως +250] °C | 0,4 °C |  |
| Θερμοκρασία / Θερμικοί κυκλοποιητές (PCR), Συσκευές προσδιορισμού COD, Συσκευές Kjeldahl, Θερμοστατούμενα block | [-40 έως +100) °C | 0,3 °C | Σύμφωνα με την οδηγία EURAMET/cg-13/v.3.0 (02/2015), με τη χρήση θερμοζευγών τύπου Κ Η διακρίβωση διεξάγεται σε ολόκληρο το block ή σε επιλεγμένα σημεία. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. |
|  | (+100 έως +250) °C | 0,4 °C |  |
|  | (+250 έως +420] °C | 0,9 °C |  |
|  | (+420 έως 600] °C | 1,2 °C |  |
| Θερμοκρασία / Συσκευές διαλυτοποίησης δισκίων (dissolution testers) και αποσάθρωσης δισκίων (disintegration testers) | (+30 έως +50) °C | 0,3 °C | Με τη χρήση αισθητήρων αντίστασης λευκόχρυσου |
| Θερμοκρασία / Διακριβωτές θερμοκρασίας (Dry block calibrators) | [-80 έως +250) °C | 0,2 °C | Με τη χρήση αισθητήρων αντίστασης λευκόχρυσου σύμφωνα με την οδηγία EURAMET/cg-13/v.3.0 (02/2015) |
|  | (+250 έως + 400] °C | 0,32 °C |  |
| Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| Σχετική Υγρασία |
| Σχετική Υγρασία / Θάλαμοι ελεγχόμενης σχετικής υγρασίας, όγκου έως 2000 l | (30 έως 98) % RH στους 23°C | 1,2 %RH | Σύμφωνα με την οδηγία DKD-R 5-7 (2004) |
| Σχετική Υγρασία / Αναλογικά και ψηφιακά όργανα μέτρησης σχετικής υγρασίας άμεσης ανάγνωσης και καταγραφής | [30 έως 70) % RH στους 23°C | 1,5 %RH | Συγκριτική διακρίβωση με την χρήση κλιματικού θαλάμου |
|  | (70 έως 98] %RH στους 23°C | 2,0 %RH |  |
| Φασματοφωτομετρικές μετρήσεις |
| Απορρόφηση (Α) / Φασματοφωτόμετρα ορατού και υπεριώδους φωτός στην περιοχή 235 nm έως 635 nm | στο ορατό φάσμα (Α ≤ 0,5 AU) | 2,8 mAU ** | ASTM E 275:2008 (Re 2013) Η διακρίβωση μπορεί να γίνει επιτόπου. |
|  | στο ορατό φάσμα (0,5 < Α ≤ 1,0 AU) | 3,3 mAU ** |  |
|  | στο υπεριώδες (Α ≤ 0,5 AU) | 3,8 mAU ** |  |
|  | στο υπεριώδες (0,5 < Α ≤ 1,5 AU) | 6,0 mAU ** |  |
| Μετρήσεις Όγκου |
| Όγκος / Μετρητικά σιφώνια εμβόλου | 2 μl | 5,00 % | Ακολουθούμενο πρότυπο EURAMET cg-19 v3.0 (09/2018) “Guidelines on the determination of uncertainty in gravimetric volume calibration” |
|  | 10 μl | 1,10 % |  |
|  | 20 μl | 0,55 % |  |
|  | 100 μl | 0,18 % |  |
|  | 1000 μl | 0,14 % |  |
|  | 5 ml | 0,12 % |  |
|  | 10 ml | 0,12 % |  |
| Όγκος / Ογκομετρικά όργανα εμβόλου – Διανεμητές (δοσίμετρα), τιτλοδότες, προχοΐδες | 0,5 ml | 0,12 % |  |
|  | 1 ml | 0,10 % |  |
|  | 2 ml | 0,10 % |  |
|  | 5 ml | 0,08 % |  |
|  | 10 ml | 0,05 % |  |
|  | 25 ml | 0,05 % |  |
|  | 50 ml | 0,05 % |  |
|  | 100 ml | 0,04 % |  |
|  | 200 ml | 0,04 % |  |
| Όγκος / Προχοΐδες | [1 έως 100]ml | [0,20 έως 0,04] % |  |
| Όγκος / Ογκομετρικές φιάλες | 5 ml | 0,16 % |  |
|  | 10 ml | 0,09 % |  |
|  | 100 ml | 0,03 % |  |
|  | 1000 ml | 0,02 % |  |
|  | 2000 ml | 0,02 % |  |
| Όγκος / Ογκομετρικοί κύλινδροι | 5 ml | 0,22 % |  |
|  | 10 ml | 0,18 % |  |
|  | 50 ml | 0,12 % |  |
|  | 100 ml | 0,08 % |  |
|  | 250 ml | 0,08 % |  |
|  | 500 ml | 0,08 % |  |
|  | 1000 ml | 0,05 % |  |
|  | 2000 ml | 0,05 % |  |
| Όγκος / Σιφώνια | [0,5 έως 100] ml | [0,16 έως 0,03] % |  |

| Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Όγκος/ Ογκομετρικά δοχεία απλής ένδειξης και βαθμονομημένης κλίμακας τύπου «IN» | 2 l | 0,11 % | Ακολουθούμενο πρότυπο EURAMET cg-19 v 3.0 (09/2018) “Guidelines on the determination of uncertainty in gravimetric volume calibration” |
|  | 20 l | 0,04 % |  |
|  | 100 l | 0,04 % |  |
| Όγκος/ Σταθερές μεταλλικές δεξαμενές (οριζόντιες) | 0,5 έως 100 m3 | 0,11% επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής | Ογκομετρική μέθοδος: με χρήση πρότυπου ροόμετρου Μέσο διακρίβωσης: Νερό δικτύου Ακολουθούμενα πρότυπα: ΕΙΜ: Οδηγία Διακρίβωσης / Ογκομέτρηση Δεξαμενής με την ογκομετρική μέθοδο EURAMET cg-21 v1.0 (04/2013) “Guidelines on the calibration of standard capacity measures using the volumetric method” Η διακρίβωση μπορεί να γίνει επιτόπου. |
| Όγκος/ Σταθερές μεταλλικές δεξαμενές (κατακόρυφες) | 0,2 έως 100 m3 | 0,11% επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής | Ογκομετρική μέθοδος με χρήση ογκομετρικού δοχείου ή πρότυπου ροόμετρου. Μέσο διακρίβωσης: Νερό δικτύου EURAMET cg-21 v1.0 (04/2013) “Guidelines on the calibration of standard capacity measures using the volumetric method” ΦΕΚ (Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης) Τεύχος Β’ 914 / 15.03.2018 Η διακρίβωση μπορεί να γίνει επιτόπου. |

*Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

**Οι τιμές αβεβαιότητας εκτιμήθηκαν υποθέτοντας ένα φασματοφωτόμετρο με διαχωριστική ικανότητα 0,1 mAU.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Αγ. Τριάδος 44 - Πεύκα, Θεσσαλονίκη

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Α. Κουγιουμτζίδης, Χ. Βρατμήρας, Σ. Φωτιάδης, B. Στράβας, Α. Κυριάζος.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 31.05.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 196-7, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει έως την 22.03.2025.

Αθήνα, 4 Μαΐου  2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.